Poprawiony Załącznik nr 1B do SIWZ
(dotyczy zadania nr 4)

Wymagane parametry graniczne dla aparatu / lokalizacja Szczecin, ul. Sokołowskiego 11 - Zdunowo

APARAT DO IMMUNOHISTOCHEMII lokalizacja Sokołowskiego 11 - Zdunowo
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne / (wpisać TAK/NIE)*	Wartość oferowana / (jeżeli dotyczy)*
I	Wymogi ogólne
	Producent/kraj pochodzenia
	Typ urządzenia
	Świadectwo zgodności CE – dostarczone z aparatem
	Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych– dostarczone z aparatem
	Paszport techniczny dostarczony na instalację aparatu wraz z kartą gwarancyjną
	Spełnienie wymogów obowiązującego prawa w tym ustawy o wyrobach medycznych
	Urządzenie nie starsze niż 2017, którego Zamawiający jest pierwszym użytkownikiem
II	Wymogi szczegółowe
	W pełni automatyczny aparat do immunohistochemicznego barwienia preparatów wykonanych ze: skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów.
	Aparat wykonujący wszystkie etapy barwienia immunohistochemicznego od deparafinizacji do właściwego barwienia na pokładzie jednego aparatu.
	Aparat posiadający minimum 30 miejsc na barwione preparaty, z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji.
	Możliwość dokładania badań w czasie pracy aparatu
	Odczynniki barwiące wprowadzane na pokład za pomocą barkodów lub chipów.
	Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych lub chipów.
	Możliwość umieszczenia na pokładzie aparatu minimum dwóch, różnych zestawów barwiących,
	Aparat zabezpieczający tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka.
	Aparat wyposażony w opcję zaprogramowania barwienia „na noc”.
	Aparat umożliwiający dodawanie kolejnych preparatów do realizacji odczynów IHC w trakcie już trwającego cyklu barwienia.
	Aparat z otwartym systemem, dającym możliwość wyboru własnego rodzaju przeciwciał używanych do barwienia.
	Aparat pozwalający na oznaczenie co najmniej 25 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy.
	Aparat stosujący bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów.
	Aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD.
	Aparat powinien zawierać wyposażenie dodatkowe: zestaw komputerowy z drukarką z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia oraz UPS podtrzymujący pracę aparatu (w razie awarii prądu) umożliwiający dokończenie procesu barwienia.
	Naprawy i konserwacja sprzętu na koszt producenta przez okres trwania umowy.
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji aparatu.
	Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania umowy, w zakresie obsługi aparatu i wprowadzania wystandaryzowanych protokołów barwień na życzenie klienta.
III	Gwarancja
	Okres gwarancji przez czas trwania umowy. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i w wykonawstwie.
	Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii max. 48 godziny (dni robocze).
	Maksymalny czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia 5 dni roboczych.
	Wszelkie koszty (transport, dojazd itp.) związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi wykonawca.
	Bezpłatne przeglądy, konserwacja i aktualizacja oprogramowania wg zaleceń producenta w okresie gwarancji.
IV	Wymagania dodatkowe
	Instrukcje obsługi w jęz. Polskim – dostarczone z aparatem.
	Oryginalna instrukcja obsługi w j. angielskim (nie dotyczy urządzeń wyprodukowanych w Polsce) – dostarczone z aparatem.
	Dokumentacja serwisowa i techniczna – dostarczone z aparatem.
	Oryginalny prospekt producenta w języku polskim.
V	Szkolenia
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone stosownym zaświadczeniem (certyfikatem); pierwsze szkolenie przy uruchomieniu, kolejne na życzenie Zamawiającego w okresie do roku od uruchomienia.
	Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola systemu, diagnostyka uszkodzeń w zakresie podstawowym.

UWAGA:
*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE w kolumnie 3 oraz podać dopuszczone parametry oferowane w kolumnie 4. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty (dotyczy kolumny 3 i 4).

....................................... ............................. ………………………………………………..
/ miejscowość ,data /	/pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń
        woli w jego imieniu/