ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZAŁĄCZNIK NR 1A-1 do SIWZ
( do zadania nr 1)

Stymulator rdzenia kręgowego
L.p.	Wymagane warunki techniczne stymulatora rdzenia kręgowego	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Generator o stałym natężeniu prądu, gwarantujący poziom stymulacji bez względu na zmianę oporów. Stymulatory rdzeniowe z ogniwem pierwotnym z możliwością podłączenia elektrod od 4 do 20 kontaktów. Funkcja stymulacji tonicznej jak i funkcja BurstDR, Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała.
2.	Elektrody 20-kontaktowe 5 kolumn 4 rzędy pozwalające uzyskać szerokie pokrycie stymulacje. / Elektrody 8-kontaktowe wraz z systemem typu Epiducer- elektrody z prowadnikiem do sterowania w kanale izolowane z trzech stron o szerokości 4mm
3.	Programator lekarski w języku polskim, możliwość ustawienia niezależnie wielu programów, praca w trybie bezprzewodowym
4.	Głowica do stymulacji próbnej oddzielnie zapakowana lub sterylny kabel oddzielnie zapakowany; tunalizator oddzielnie zapakowany
5.	Łączniki do wyboru 30 i 60 cm

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-2 DO SIWZ
( do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Stymulator struktur głębokich mózgu
L.p.	Wymagane warunki techniczne stymulatora struktur głębokich mózgu	Potwierdzenie spełnienia / Warunków technicznych
1.	Stymulator jednokanałowy lub dwukanałowy
2.	Łącznik do elektrody o długości 51cm
3.	Elektroda drażniąca czterokontaktowa o długości 40cm z fiksatorem
4.	Elektrody do ,,microrecording-u” – 5 szt.
5.	Kable do ,,microrecording-u” – 5 szt.
6.	Programator pacjenta
7.	Stimloc- 2 szt.
8.	Tunelizator

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-3 DO SIWZ
( do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych	Potwierdzenie spełnienia / Warunków technicznych
1.	Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych:
	- rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1.8F
	- długości: od 155 mm do 180mm
	- klej dołączony do cewnika
	- z dostępną końcówką w kształcie oliwki i z platynowym markerem na końcu
	- powlekane substancją hydrofilną
2.	Stent flow-diverter do bardzo małych naczyń mózgowych
	-stent samorozprężalny
	-przechodzący przez kateter 0,17
	-średnica:2,25/10/15/20 mm długości / 2,75/10,15,20,25 mm długości / 3,25/10,15,20,25 mm długości
	- możliwość uzycia w naczyniu mózgowym o średnicy 1,5 mm
3.	Spirala platynowa odczepiana termicznie:
	- dostępne kształty „complex” ( koszyk ) i „halical”
	- dostępne sztywności : standard, soft i supersoft
	- dostępne średnice coili supersoft : 1mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm-5mm
	- dostępne długości dla coili 18: 20-65cm, wymagane skrajne rozmiary
	- czas odczepiania coili poniżej 1 sekundy
	- bardzo miękka końcówka dystalna popychacza, powodująca znikomą ruchliwość mikrocewnika przy wprowadzaniu coili do worka tętniaka
4.	Urządzenie do odczepiania coili metodą termiczną:
	- sygnalizacja wizualna i dźwiękowa poprawnego umocowania popychacza i odczepienia spirali
5.	Mikroprowadnik hybrydowy:
	- średnice: .007"; .008";
	- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm,
	- długość 210 cm
6.	Mikroprowadnik hybrydowy:
	- średnice: .012"; .014";
	- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm,
	- długość: 200 cm
7.	Mikroprowadnik hybrydowy:
	- średnica: .012";
	- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm,
	- długość: 300 cm
8.	Cewnik prowadzący:
	- rozmiar: 5F/100cm i 6F/100cm
9.	Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka:
	- średnica: 1.9/2.1 i 2.1/2.8
	- długość: 155cm
	- dwa markery, jeden umieszczony dystalnie, a drugi w odległości 3cm od końcówki / Cewnika
	- pokrycie hydrofilne
10.	Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką:
	- rozmiar: części dystalnej – 1,2F; 1,5F
	- długość mikrocewnika: 165cm
	- długość odłączanej końcówki: 15mm lub 25mm
	- dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem
11.	Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy:
	- średnice: 3,5; 4,5; 5,5.
	- długości dla średnicy 3,5: 12,18,25,30,35,50.
	- wykonany z drutu nitynolowego
	- dwa nieprzenikalne dla promieni rentgenowskich druty na całej długości stentu
	- dostępny w zestawie z cewnikiem prowadzącym, wypychaczem, rurką wprowadzającą, adapterem do zastawki Y i ,,torquerem”
12.	Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy do małych naczyń:
	- możliwość wprowadzenia stentu przez mikrocewnik I.D.- .017”
	- dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0
	- dostępne długości dla średnicy 2,5 : 12,18,25,30,35
13.	Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych:
	- dostępne rozmiary balonu: 6x7 ( typ „short nose”), 6x9, 6x15, 6x20
	- pokrycie hydrofilne
	- dwa zawory na szczycie balonu umożliwiające jego łatwe „odpowietrzenie”
	- dwa oddzielne światła wewnątrz cewnika, jedno do napełniania balonu, drugie o średnicy 017”. Dla balonu 6x20 dostępna również wersja ze światłem 024”.

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-4 DO SIWZ
( do zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zastawka
L.p.	Wymagane warunki techniczne zastawek			Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową niskociśnieniową STANDARD/PEDIATR, który zawiera:
	- zastawkę z urządzeniem antysyfonowym
	- dren dokomorowy z oddzielnym prowadnikiem
	- dren dootrzewnowy z otwartym końcem o długości 90cm
2.	Dren dokomorowy do drenażu:
	- dren o średnicy wewnętrznej powyżej 5, długości około 35cm z prowadnikiem i łącznikiem Luer
3.	Wymienny worek do drenażu komorowego:
	- worek z możliwością upuszczenia płynu, sterylny, pakowany pojedynczo do drenażu komorowego
	- kranik trójdrożny do podłączenia czujnika komorowego
4.	Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową wysokociśnieniową STANDARD/PEDIATR, który zawiera:
	- zastawkę z urządzeniem antysyfonowym
	- dren dokomorowy z oddzielnym prowadnikiem
	- dren dootrzewnowy z otwartym końcem o długości 90cm
5.	Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową średnioociśnieniową STANDARD/PEDIATR, który zawiera:
	- zastawkę z urządzeniem antysyfonowym
	- dren dokomorowy z oddzielnym prowadnikiem
	- dren dootrzewnowy z otwartym końcem o długości 90cm
6.	Zestaw ze zbiornikiem płynu mózgowo-rdzeniowego Rickham lub równoważny, który zawiera:
	- zbiornik płynu mózgowo-rdzeniowego przeznaczony do umieszczenia bezpośrednio na otworze trepanacyjnym lub obok otworu trepanacyjnego o różnych średnicach bębenka
	- boczny wlot zamknięty pozwalający na podłączenie układu zastawkowego
	- zatyczkę przewodu
	- dren dokomorowy
	- boczny wylot zamknięty z możliwością podłączenia układu zastawkowego
	- zatyczkę wlotu
7.	Zestaw do drenażu komorowego, wyposażony w:
	- dren dokomorowy o długości 35cm z trokarem i łącznikiem Luer
	- zastawkę kierunku przepływu
	- zbiornik płynu 50ml
	- plastikowy panel z oznaczoną skalą ciśnienia i wyraźnie zaznaczonym poziomem
	- worek z możliwością upuszczania płynu lub worek zamienny sterylny, pakowany pojedynczo
	- kranik trójdrożny do podłączenia czujnika ciśnienia
	- zestaw sterylny
8.	Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego, wyposażony w:
	- dren lędźwiowy o długości 80cm z igłą Tuohy i łącznikiem Luer
	- worek z możliwością upuszczania płynu lub worek wymienny sterylny, pakowany pojedynczo
	- zestaw sterylny

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-5 DO SIWZ
( do zadania nr 5)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw z zastawką programowalną + programator
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu z zastawką programowalną + programator ( skład zestawu )	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Zastawka programowalna sterowana magnetycznie o minimum 5 zakresach ciśnienia
2.	Dren komorowy – oddzielny
3.	Dren dootrzewnowy o otwartym końcu
4.	Prowadnik do drenu komorowego
5.	Programator

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-6 DO SIWZ
( do zadania nr 6)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do stabilizacji międzywyrostkowej w odcinku lędźwiowym

L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji międzywyrostkowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Implant sterylny – aktualna data ważności, seria , rozmiar
2.	Implant wykonany z bio-polimeru PEEK do mocowania między wyrostkami kolczystymi
3.	Możliwość wykonania badania MRI ( 1,5T ) u chorego ze stabilizatorem
4.	Implanty - minimum 4 rozmiary-8,10,12,14,16 mm, posiadający ramiona stałe oraz ruchome zabieraki ,które po rozłożeniu tworzą tzw. ,,kołyskę”
5.	Kompletne instrumentarium

    *Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-7 DO SIWZ
( do zadania nr 7)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do stabilizacji międzytrzonowej
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji dynamicznej międzywyrostkowej / międzyłukowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Implant sterylny – aktualna data ważności, seria , rozmiar
2.	Kotwiczenie implantu za pomocą śrubek
3.	Oprzyrządowanie oznaczone kolorami
4.	5 rozmiarów implantu:8,10,12,14,16 mm
5.	Możliwość wykonania badania MRI (1,5 T)
6.	Zestaw instrumentów z przymiarami do implantacji

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-8 DO SIWZ
( do zadania nr 8)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Kosze szyjne z biomateriału wsuwalnych typu ACIF
L.p.	Wymagane warunki techniczne koszy szyjnych z biomateriału wsuwalnych typu ACIF	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Koszyk ACIF musi mieć dużą powierzchnię kontaktu autogennego z płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów. Musi posiadać karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją
2.	Możliwość oceny radiologicznej zrostu ze względu na pełną przenikalność materiału budulcowego dla promieni rtg
3.	Znaczniki dla oceny radiologicznej umiejscowienia implantu
4.	Kosz trwale oznakowany tj.: nr seryjny, parametry wielkości
5.	Zestaw musi zawierać pełną wymiarówkę koszy do odtworzenia anatomicznej lordozy kręgosłupa szyjnego z kątami lub bez kątów skosu
6.	Wysokość koszy od 4mm do 10 mm
7.	Kompletne instrumentarium
8.	Implanty wraz z instrumentarium muszą być dostarczone w oznakowanych firmowo opakowaniach przeznaczonych do sterylizacji / Przymiar odpowiadający rzeczywistej wielkości implantu

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-9 DO SIWZ
( do zadania nr 9)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do wertebroplastyki
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do wertebroplastyki	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Trokar do nakłucia trzonu
2.	System do przeznasadowego podawania cementu o obniżonej lepkości i podwyższonym kontraście do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowo wykazujących powinowactwo do złamań ( przerzut, naczyniak, szpiczak )
3.	Sterylne urzadzenie mieszająco-podające pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku
4.	Igła biopsyjna
5.	System zaopatrzony w zawór bezpieczeństwa, po naciśnięciu którego ustaje całkowite podawanie cementu
6.	Cement o obniżonej lepkości z kontrastem i czasem wiązania nie krótszym niż 5 min
7.	Igły do podawania cementu kostnego o dwóch długościach i trzech średnicach 10,11,13, oraz dwa kształty ostrzy stożkowe i ścięte
8.	System zaopatrzony w przewód , strzykawka z możliwością podania do 14ml cementu

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-10 DO SIWZ
( do zadania nr 10)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do kyfoplastyki – zestaw do przezskórnej stabilizacji rekonstrukcji i biopsji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do kyfoplastyki – zestawu do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym ( skład zestawu )	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	1 mikser do zarabiania i przenoszenia cementu
2.	2 igły trepanobiopsyjne do nakłuć trzonu
3.	1 prowadnica
4.	2 balony do do odtworzenia wysokości trzonu
5.	2 strzykawki do napełniania balonów
6.	6 igieł do podawania cementu
7.	kiureta do przygotowania loży pod balon
8.	cement
9.	Zestaw do biopsji trzonu

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-11 DO SIWZ
( do zadania nr 11)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do mocowania pokrywy czaszki
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do mocowania pokrywy czaszki	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Klips ze stopu tytanowego, złożony z dwóch krążków trzymających kość, umocowanych na wspólnym karbowanym trzpieniu, zakończonym zgrubieniem
2.	Wymagana możliwość wykonania badania MRI ( 1,5 T )
3.	Minimum 3 rozmiary – dostępność rozmiarów od min. 11mm,16 mm do max. 20mm
4.	Kompletne instrumentarium do mocowania klipsów
5.	Aplikator klipsów dynamometryczny, w pełni automatyczny, bez konieczności wykonywania dodatkowych regulacji

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-12 DO SIWZ
( do zadania nr 12)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Klipsy naczyniowe do zamknięcia tętniaka
L.p.	Wymagane warunki techniczne klipsów naczyniowych do zamknięcia tętniaka	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Tytanowe zaciski tętniakowe ze stopu tytanu do leczenia malformacji naczyniowej mózgu sterylnie pakowane
2.	Czasowe proste ”Standard”: 7mm, 9mm, 11mm, 15mm, 17,5mm, 20mm
3.	Stałe zakrzywione: 6,5 mm, 8,3 mm, 10,2 mm, 13,7 mm, 15,3 mm
4.	Stałe proste: 7mm, 9mm, 11mm, 15mm, 17,5 mm, 20mm
5.	Stałe zagięte: 5,4 mm , 6,4 mm, 8,0 mm, 10,3 mm
6.	Stałe zakrzywione: 6,5 mm, 8,3 mm, 10,2 mm, 13,7 mm, 15,3 mm
7.	Stałe wygięte: 7,4 mm, 8,4 mm, 10,5 mm
8.	Stałe bagnetowe: 7 mm, 9 mm, 12 mm
9.	Stałe łamane: 5mm, 7mm, 10mm
10.	Stałe profilowane: 6,7 mm, 9,0 mm, 7,0 mm, 9,3 mm, 11,3 mm, 7,8 mm, 11,4 mm, 8,6 mm
11.	Stałe okienkowe o średnicy 3,5mm, zagięte: 5 mm, 7,5 mm, 10 mm
12.	Stałe okienkowe o średnicy 5mm, proste: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6mm, 9mm
13.	Stałe okienkowe o średnicy 3,5mm, profilowane: 5 typów 5mm-10mm
14.	Czasowe proste mini: 3mm, 5mm, 7mm
15.	Stałe proste mini: 3mm, 5mm, 7mm
16.	Stałe proste mini wąskie: 3mm, 5mm
17.	Stałe zagięte mini: 3,9 mm, 5,0 mm
18.	Stałe mini bagnetowe: 4mm, 7mm
19.	Stałe proste mini wąskie: 3mm, 5mm
20.	Stałe mini zagięte wąskie: 2,8 mm, 4 mm, 4,7 mm
21.	Stałe mini wygięte: 4,7 mm

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-13 DO SIWZ
( do zadania nr 13)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Protezy trzonu odcinka szyjnego – teleskopowej
L.p.	Wymagane warunki techniczne protezy trzonu odcinka szyjnego – teleskopowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Implant z biomateriału ( peek )
2.	W przypadku materiału niewidocznego na zdjęciach rtg, znacznik radiologiczny umożliwiający określenie położenia protezy
3.	Możliwość zastąpienia 1 do 3 trzonów
4.	Wydłużenie konstrukcji implantu mechanizmem „in situ”
5.	Blokada wydłużenia implantu
6.	Możliwość kilkakrotnego wydłużania / skracania implantu
7.	Płytki graniczne o karbowanej powierzchni zapobiegającej migracji
8.	Kompletne instrumentarium do implantacji wraz z dystraktorem sąsiadujących trzonów

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-14 DO SIWZ
( do zadania nr 14)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do stabilizacji przeznasadowej u chorych z osteoporozą
L.p.	Wymagane parametry techniczne zestawu do stabilizacji przeznasadowej u chorych z osteoporozą	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Zestaw o składzie: 4xśruba, 2xpręt łączący, 4xbloker pręta.
2.	-wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe
3.	-walcowy kształt gwintu, śruby kaniulowane wraz z dodatkowymi 6-cioma otworami w części dystalnej
4.	-system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym
5.	-średnica śrub od 5,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm oraz długością od 30 d0 55 mm ze skokiem co 5 mm
6.	-wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt
7.	- średnica pręta 5, 5 mm (pręt gładki- wygięty i prosty)
8.	- zestaw wraz ze śrubokrętami jednorazowego użytku służące do wkręcania śruby i jako kaniula robocza do podania cementu z podajnikiem
9.	- możliwość zastosowania śrub przy stabilizacji w technice otwartej jak i małoinwazyjnej (przezskórnej)
10.	- mikser jednorazowego użytku,
11.	- cement typu PMMA, sterylny
12.	-kompletne instrumentarium

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-15 DO SIWZ
( do zadania nr 15)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do stabilizacji czaszkowo – kręgowej
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji czaszkowo – kręgowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Śruby tulipanowe wieloosiowe, samogwintujące
2.	Śruby do stabilizacji C1/ C2 – przezstawowe, korowe i typu „shaft”
3.	Śruby potyliczne, samogwintujące
4.	Pręty i płytki potyliczne o różnych długościach lub do przycinania
5.	Możliwość bocznego do śruby osadzania pręta
6.	Łączniki poprzeczne
7.	Haki laminowane o różnych rozmiarach
8.	W skład zestawu wchodzi: 6 śrub do potylicy, 4 śruby szyjne, 2 haki laminarne, 2 pręty szyjno-potyliczne wraz z płytkami potylicznymi, 1 poprzeczka

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-17 DO SIWZ
( do zadania nr 17)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Klatka szyjna do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych wykonana z stopu tytanu –typu ,,Cellurar Titanium” o właściwościach hydrofilnych (tytan komórkowy)
2.	Kształt koszyka anatomiczny składający się z 20 % metalu i 80 % porowatej struktury
3.	Klatki o wysokości od 4 do 8 mm ,stopniowane co 1mm,w min. 2 rozmiarach (18x14mm i 16 x 12 mm)
4.	Obecność dodatkowych znaczników radiologicznych. Brak potrzeby biomateriałów przyspieszających zrost kostny
5.	Klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu
6.	Instrumentarium z ogranicznikami w min. 8 rozmiarach
7.	Narzędzia do wprowadzania i usuwania klatek

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-18 DO SIWZ
( do zadania nr 18)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do drenażu krwiaków mózgowych
L.p.	Wymagane parametry techniczne kolagenowej substancji do wypełniania ubytków kości	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Dren do drenażu krwiaków :płaski dren silikonowy , szerokość 10, 7 lub 4 mm ,perforacja długości 15 lub 20 cm , długość 80 lub 85 cm (do wyboru przez Zamawiającego )
2.	Łącznik drenu z workiem 700 m
3.	Worek 700 ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-19 DO SIWZ
( do zadania nr 19)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw leczenia tętniaków mózgu
L.p.	Wymagane warunki techniczne do zestawu leczenia udarów mózgowych	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Cewnik dostępu pośredniego z cewnikiem diagnostycznym ; / -długość 95 lub 105m / -średnica zewnętrzna 6f wewnętrzna -0,071 / -zakończenie proste lub MP / - trzy strefy o różnej elastyczności
2.	Zbrojona koszula naczyniowa: / -średnica wewnętrzna 0,088-6f / - długość 80 lub 90 cm / -zakończenie proste klub MP / -kompatybilny z prowadnikiem 0,035-0,038 / -powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku / -dystalny segment widoczny w skopii
3.	Spirala embolizacyjna o progresywnej miękkości / -mechaniczne uwalnianie spirali / -mocowanie spirali do popychacza pozwalające na swobodne rotowanie / -gnięcie do zewnątrz wewnętrznego trzpienia z równoczesnym przesunięciem które uwalnia kulkę podtrzymującą coila / -długość spirali od 1 do 60 cm / -średnica struktury drugorzędowej 3D od 1 do 18mm / -kompatybilne z cewnikiem 0,010 / -trzy klasy miękkości / - wewnętrzna nitka z materiału typu ULTRA HD odporna na rozciąganie ,dodatkowe wzmocnienie wewnętrzne drutem nitinolowym / -zewnętrzna spirala pokryta drutem z czystej platyny
4.	Urządzenie do uwalniania spirali / - szybkie mechaniczne uwolnienie poprzez pociągnięcie trzpienia wewnętrznego ,dźwiękowa sygnalizacja uwolnienia spirali

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-20 DO SIWZ
( do zadania nr 20)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do stabilizacji zęba obrotnika
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do zęba obrotnika	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	- śruby kaniulowane, o pełnym gwincie, samowiercące o średnicy 4mm / oraz długości 36mm-50mm stopniowane co 2mm
2.	- śruby kaniulowane, kompresyjne ( z gwintem na przedniej części śruby, która z części gwintowanej przechodzi w część cylindryczną), / - samowiercące o średnicy 4mm o długości 30mm – 50mm, stopniowane co 2mm
3.	- w zestawie druty kirschnera gwintowane oraz z zaokrągloną końcówką
4.	- instrumentarium zawierające prowadnice, szydło, nawiertak do kości kortykalnej, wiertło kaniulowane, trokar, / - miarkę do śrub, śrubokręt heksagonalny oraz uniwersalny uchwyt
5.	- implanty oraz narzędzia dostarczane w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-21DO SIWZ
( do zadania nr 21)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do protezy trzonu odcinka szyjnego – tytanowej
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do protezy trzonu odcinka szyjnego – tytanowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Trzy rozmiary będące w kontakcie z blaszką graniczną trzonu od 12 mm do 32 mm r
2.	Regulowana wysokość implantów od 15 mm do 119 mm
3.	Implant dostępny w co najmniej 5 kątach nachylenia
4.	Implant jednoelementowy – stop tytanu
5.	Możliwość wypełnienia wiórem kostnym
6.	Ząbkowana powierzchnia klatki granicznej zawierające dodatkowe kolce mocujące do blaszki granicznej
7.	Kompletne instrumentarium

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-22 DO SIWZ
( do zadania nr 22)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw - klatka TLIF- do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Klatki podłużne typu ,,banan”o wysokości 7-15 mm ze skokiem co 2 mm
2.	Klatki o wymiarach 10x28mm i 12x32mm
3.	Brak potrzeby stosowania biomateriałów przyspieszających zrost
4.	Wykonane z tytanu komórkowego
5.	Klatki równoległe oraz klatki z zachowaniem kształtu anatomicznego ,górnej i dolnej blaszki granicznej z kątem 8* lordozy lędźwiowej
6.	Znacznik radiologiczny krawędzi przedniej, boków i tylnej
7.	Klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu – przymiary odzwierciedlające rzeczywisty wymiar implantu

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-23 DO SIWZ
( do zadania nr 23)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Stymulator rdzenia kręgowego
Lp.	Wymagane warunki techniczne stymulatora rdzenia kręgowego	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Elektroda 4 kontaktowa wraz z wbudowanym implantowalnym nadajnikiem dostarczającym stymulacji w zakresach 10-1500 Hz .Długość elektrody 45 cm z możliwością przycięcia do wymaganej długości
	Elektroda dostępna w dwóch wersjach : z żeberkami uniemożliwiającymi migrację do stosowania PNS oraz gładkie do DRG,
	Elektroda ze stymulatorem umożliwiającym przeprowadzenie stymulacji próbnej.
	Możliwość stosowania stymulacji obwodowej i DRG.
	Stymulator zapewniający 3 rodzaje stymulacji: toniczna 5-120 Hz, Burst/spikes –zestaw impulsów: 500 Hz w 5 impulsach po 1 ms ,stymulacja wysokimi częstotliwościami: 1000-1500Hz / Bez konieczności implantowania baterii i łącznika w ciele pacjenta / Bateria ładowalna
	Elektroda 8 kontaktowa wraz z wbudowanym implantowalnym nadajnikiem dostarczającym stymulacji w zakresach 10-10000Hz.Długość elektrody 45 cm z nadajnikiem z możliwością przycięcia do wymaganej długości.
	Elektroda z nadajnikiem umożliwiającym przeprowadzenie stymulacji próbnej.
	Kotwica z systemem do przezskórnego zakotwiczenia elektrody
	Stymulator zapewniający 3 rodzaje stymulacji: toniczna 5-120 Hz, Burst/spikes –zestaw impulsów: 500 Hz w 5 impulsach po 1 ms, stymulacja wysokimi częstotliwościami: 1000-1500Hz / Bez konieczności implantowania baterii i łącznika w ciele pacjenta / Bateria ładowalna

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-24 DO SIWZ
( do zadania nr 24)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Materiał hydroksyapatytowy do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci granulatu
Lp.	Wymagane warunki techniczne materiału hydroksyapatytowego do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci granulatu	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Jałowo pakowany o pojemności od 2ml do 5ml
2.	Wielkość granulatu w przedziale od 2mm do 4mm
3.	Dopuszczona modyfikacja nazwy chemicznej i składu pod warunkiem zachowania właściwości polegającej na stanowieniu rusztowania dla zrostu kostnego oraz makroporacji materiału przez wzrastającą kość.

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-25 DO SIWZ
( do zadania nr 25)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Materiał hydroksyapatytowy do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci pasty
Lp.	Wymagane warunki techniczne materiału hydroksyapatytowego do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci pasty	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Jałowo pakowany o pojemności od 2ml do 16ml
2.	Dopuszczona modyfikacja nazwy chemicznej i składu pod warunkiem zachowania właściwiości polegającej na stanowieniu rusztowania dla zrostu kostnego oraz makroporacji materiału przez wzrastającą kość.

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-26 DO SIWZ
( do zadania nr 26)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowo - krzyżowego przy użyciu śrub przeznasadowych
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowo - krzyżowego przy użyciu śrub przeznasadowych	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Zestaw o składzie: 4xśruba, 4xbloker, 2xpręt, poprzeczka.
2.	Zestaw powinien zawierać śruby transpedikularne, tulipanowe, mono i poliaksjalne / o podwójnym gwincie do kości gąbczastej i korowej. O długościach od 20 mm do 60 mm oraz średnicach od 4 mm do 8 mm ze stopniowaniem co 0,5 mm
3.	W zestawie powinna istnieć możliwość zastosowania haków monoaksjalnych (laminarnych, pedikularnych w trzech rozmiarach oraz poprzecznych wydłużonych, odgiętych) niskoprofilowanych
	Implanty powinny być blokowane jednym elementem blokującym, pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby. Mocowanie pręta powinno być od góry w osi śruby lub haka
	Pręty powinny posiadać różne długości od 40 mm do 500 mm, średnica 5,5 mm i 6,0 mm. Pręt powinien być dwułukowy, wstępnie dogięty, wykonany z tytanu - chromokobalt. Pręt z fizjologicznymi kątami zagięcia z liniowym troakarem wzdłuż implantu
	Powinna istnieć możliwość zastosowania prętów dynamicznych wykonanych ze stopu tytanu o średnicy 5,5 mm długości od 40 mm co najmniej 240 mm
	Możliwość fiksacji pręta pod różnym kątem
	W zestawie powinny znajdować się łączniki poprzeczne ,łączniki równoległe typu domino ,łączniki typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby oraz staplery
	Implanty powinny posiadać trwałe oznaczenia
	Instrumentarium powinno zawierać instrument pozwalający na przyciągnięcie pręta do śruby ,narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną
	Instrumentarium wraz z implantami powinno znajdować się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
	Materiał z jakiego powinny zostać wykonane to stop tytanu

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu
    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-27 DO SIWZ
( do zadania nr 27)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego przy użyciu śrub nawigowalnych
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego przy użyciu śrub nawigowalnych	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego przy użyciu śrub transpedikularnych tulipanowych wielokątowych neuronawigowalnych składający się z czterech śrub transpedikularnych, dwóch prętów podłużnych i elementów mocujących, jednego prętu poprzecznego wraz z elementami mocującymi
2.	Wyposażenie i warunki zestawu:
	- wielokątowe śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu z samogwintującym początkiem śruby, walcowy kształt rdzenia śruby, ujemny kąt pióra gwintu ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku
	- haki laminarne i pedikularne
	- średnica śrub od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm
	- średnica pręta 5,5mm, pręty proste i wstępnie wygięte
	- łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łacznika
	- system mocowania śruby lub haka do pręta oparty na jednym elemencie blokująco – zabezpieczającym, umożliwiającym trwałe i jednoznaczne mocowanie (klucz dynamometryczny lub urywany element blokujący)
	- średnica łba śruby wraz z elementem blokująco – zabezpieczającym nie może przekraczać 13mm
	- możliwość stosowania śrub poprzecznych wprowadzanych w talerze biodrowe
	- średnice śrub kodowane kolorami
	- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem zabezpieczająco – blokującym maximum 5mm ponad pręt
3.	Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji
4.	Implanty kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem do neuronawigacji / z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji: / System – typ: Stealth Stadion S7 / Rama: Leksell Stereotactic System / Generator: Leksell Neuro Generator

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-28 DO SIWZ
( do zadania nr 28)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw koszy wsuwalnych typu PLIF stałych z biomateriału
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu koszy wsuwalnych typu PLIF stałych / z biomateriału	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Wyposażenie i warunki zestawu:
	- co najmniej dwa stopnie skoku PLIF umożliwiające odtwarzanie naturalnej krzywizny kręgosłupa
	- przynajmniej trzy rozmiary grubości koszy, wysokości w przedziale od 8mm do 14mm i długości w przedziale od 22mm do 26mm
	- duża powierzchnia kontaktu przeszczepu autogennego z płaszczyzną trzonów sąsiadujących kręgów
	- możliwość oceny radiologicznej zrostu ze względu na pełną przenikliwość materiału budulcowego kosza dla promieni RTG
	- znaczniki do oceny radiologicznej położenia implantu
	- impaktor do wprowadzenia implantu z ruchomą końcówką ułatwiającą implantację
2.	instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji. Instrumentarium musi zawierać instrumenty do przygotowania przestrzeni międzytrzonowej, przymiary, retraktory oponowo – korzeniowe, instrumenty do osadzania implantu

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-29 DO SIWZ
( do zadania nr 29)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do przedniej stabilizacji kręgosłupa szyjnego (1 płytka + 4 śruby)
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do przedniej stabilizacji kręgosłupa szyjnego (1 płytka + 4 śruby)	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Wyposażenie i warunki zestawu:
	- materiał stop tytanu
	- grubość płytki poniżej 1,7 mm
	- płytki w rozmiarach od 20 do 80 mm
	- stopniowane nie więcej niż co 3 mm
	- szerokość płytki poniżej 16m
	- możliwość zmiany kształtu płytki bez utraty możliwości blokowania śrub mocujących
	- śrubki samogwintujące oraz samotnące o średnicach 4 i 4,5 mm –w długościach od 10 do 24mm / -możliwość umieszczenia centralnego wkrętu w przeszczep kostny / - instrumentarium niezbędne do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji.
2.	Możliwość użycia jednego instrumentu zarówno do wprowadzania śrub jak i do ich blokady

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-30 DO SIWZ
( do zadania nr 30)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw transpedikularnego do korekty kręgozmyku
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu transpedikularnego do korekty kręgozmyku	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Zestaw składający się z 4 śrub/haków, 2 prętów, 4 blokerów, 1 poprzeczki
2.	Wyposażenie i warunki zestawu:
	- tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo – lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa
	- śruby o trzonie cylindrycznym i z gwintem na całej długości, tulipanowe ze sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem oraz śruby kaniulowane
	- śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami
	- atraumatyczne zakończenie śruby
	- stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej
	- jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący
	- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem
	- wsteczny kształt gwintu na styku śruba – element blokujący
	- wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”
3.	Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji.

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-31 DO SIWZ
( do zadania nr 31)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zaciski tętniakowe i implanty
poz. 1
Lp.	Wymagane warunki techniczne tytanowych beleczkowych zacisków tętniakowych	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Tytanowe beleczkowe zaciski tętniakowe do trwałej okluzji wrzecionowatych i gigantycznych tętniaków naczyń mózgowych (głównie tętnicy szyjnej)
2.	Klipsy okienkowe tytanowe
3.	Okienko o średnicy 5mm z poprzeczką szczęk na końcu ramion klipsa ustawioną pod kątem 90 stopni lub pod kątem 45 stopni w stosunku do płaszczyzny sprężyny
4.	Instrumentarium: 2 sztuki aplikatorów do klipsów Yasargila Standard

poz. 2
Lp.	Wymagane warunki techniczne długich zacisków tętniakowych	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Długie zaciski tętniakowe do leczenia malformacji naczyniowych mózgu
2.	Wykonane ze stopu PHYNOX, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym
3.	Mechanizm „blokowy” antyzmykowy, przeciwdziałający efektowi nożycowania
4.	Szczęki z wyżłobieniami piramidowymi, atraumatycznymi
5.	Podwójna sprężyna o wzmocnionej sile ścisku do 190g (1,86N) dla klipsów 30mm lub 200g (1,96N) dla klipsów 35mm i 40mm
6.	Instrumentarium: 2 sztuki kleszczyków aplikacyjnych do długich zacisków tętniakowych

poz. 3
Lp.	Wymagane warunki techniczne implantu opony twardej	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Rozmiary: 4cm x 5cm, 6cm x 8cm, 1,5cm x 3cm
2.	Implant jednorazowego użytku
3.	Rozmiar asortymentu do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-32 DO SIWZ
( do zadania nr 32)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Materiały jednorazowe do neuronawigacji
Lp.	Wymagane warunki techniczne materiałów jednorazowych do neuronawigacji	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Marker pasywny do neuronawigacji:
	- elementy jednorazowe
	- pakowane sterylnie po 5 sztuk w opakowaniu
2.	Igła biopsyjna pasywna z blokadą głębokości i przymiarem:
	- jednorazowa igła biopsyjna z blokadą głębokości i przymiarem
	- pakowana sterylnie
3.	Prowadnik igły NAVIGUS pasywny, zewnętrzny:
	- jednorazowy zestaw pakowany sterylnie
	- zestaw zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, prowadnik igły, blokadę prowadnika, wkręty kostne, wkrętak, reduktory średnicy do prowadnika igły

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-33 DO SIWZ
( do zadania nr 33)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Dekompresor
Lp.	Wymagane warunki techniczne dekompresora	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Zestaw do przezskórnego, mechanicznego usuwania wypuklin jądra miażdżystego
2.	Trzy różne długości igieł – prowadnic do wprowadzania zgłębnika odbarczającego 3”, 6”, 9” oraz dwie różne średnice 1,0mm i 1,5mm
3.	Dwa różne kształty prowadnic: prosty i zakrzywiony, umożliwiające wybranie optymalnej opcji dostępu do wypukliny

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-34 DO SIWZ
( do zadania nr 34)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Marker skórny sterylny z linijką
Lp.	Wymagane warunki techniczne markera skórnego sterylnego z linijką	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Marker chirurgiczny do oznaczania linii cięcia na ciele pacjenta z linijką
2.	Odporny na zmywanie
3.	Uniwersalna końcówka pozwalająca na oznaczanie o szerokości 0,2-2mm, w ciemnym kolorze
4.	Nietoksyczny, nieplamiący, szybko schnący
5.	Sterylne, pakowane pojedynczo
6.	Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-35 DO SIWZ
( do zadania nr 35)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego za pomocą protezy ceramicznej
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Implant sterylny na podajniku jednorazowego użycia
2.	Implant składający się z dwóch ceramicznych płytek i przesuwalnego rdzenia
3.	Kompletne instrumentarium w skład którego wchodzą: / - przymiary / -uchwyty / -śrubokręt / -dystraktor szyjny
4.	Rozmiary protez:
	-mała 15x13x4,3mm/5mm/6mm
	-średnia 17x14x4,3mm/5mm/6mm/7mm
	- duża 20x15x5mm/6mm/7mm

*Uwaga !

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-36 DO SIWZ
( do zadania nr 36)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej jedno i wielopoziomowej

poz. 1
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej jednopoziomowej	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Zestaw składający się z 4 śrub z blokerami, 2 prętów wygiętych, drutów do wprowadzania śrub, zestawu igieł do nakłuwania trzonu
2.	Wielokątowe, kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby
3.	System mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco – zabezpieczającym
4.	Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny)
5.	Średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – mocującym nie może przekraczać 14mm
6.	Średnica śrub: od 5,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm
7.	Długość śrub: od 35mm do 55mm
8.	Pręty gładkie, wstępnie wygięte z ostrym końcem
9.	Materiał: stop tytanu
10.	Kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych i przezskórne ich połączenie prętami
11.	Instrumentarium pozwalające na powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub
12.	Instrumentarium zapewniające wykonanie przeskórnego wprowadzenia pręta poprzez 2 zaimplantowane przeskórnie śruby. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub)
13.	Zestaw implantów i narzędzi kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji: / System – typ: Stealth Stadion S7 / Rama: Leksell Stereotactic System / Generator: Leksell Neuro Generator

poz. 2
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej wielopoziomowej	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Zestaw składający się z 8 śrub z blokerami, 2 prętów prostych, drutów do wprowadzania śrub, zestawu igieł do nakłuwania trzonu
2.	Wielokątowe, kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby
3.	Walcowy kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby
4.	System mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco – zabezpieczającym
5.	Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny)
6.	Średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – mocującym nie może przekraczać 14mm
7.	Średnica śrub: od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm
8.	Pręty gładkie, proste w różnych długościach od 70mm do 260mm z ostrym końcem
9.	Materiał: stop tytanu
10.	Kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych
11.	Instrumentarium zapewniające wykonanie przeskórnego wprowadzenia pręta poprzez 4 zaimplantowane przeskórnie śruby. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub
12.	Zestaw implantów i narzędzi kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji: / System – typ: Stealth Stadion S7 / Rama: Leksell Stereotactic System / Generator: Leksell Neuro Generator

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-37 DO SIWZ
( do zadania nr 37)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Proteza kości czaszki
Lp.	Wymagane warunki techniczne protezy kości czaszki	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Dzianina poliestrowo – polipropylenowa
2.	Implant identyfikowany z naturalną kością pod względem właściwości fizycznych
3.	Duża wytrzymałość
4.	Nietoksyczna
5.	Brak cieniodajności dla promieni RTG
6.	Narzędzia do cięcia protezy kości czaszki

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-38 DO SIWZ
( do zadania nr 38)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zestaw klatek lędźwiowych do techniki TLIF
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu klatek lędźwiowych do techniki TLIF	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Wyposażenie i warunki zestawu:
	- możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej,
	- kulisty koniec podajnika implantu ułatwiający implantację, dobicie i końcowe położenie,
	- prosta i pod kątem 15 stopni odgięta nasada podajnika dla dwóch opcji implantacji,
	- implant posiadający ząbki dla bezpieczniejszej fiksacji,
	- jednolita 10mm szerokość implantu dla wszystkich długości,
	- wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki,
	- wysokości implantów od 7 do 15mm ze skokiem co 1mm,
	- długość implantów w 3 rozmiarach – 25mm, 30mm, 36mm
	- możliwość napełnienia wiórem kostnym,
	- obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa,
2.	Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji

   *Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-39 DO SIWZ
( do zadania nr 39)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Forma wraz z cementem do odtwarzania ubytku
Lp.	Wymagane warunki techniczne formy do kraniotomii wraz / z cementem do odtwarzania ubytku	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Forma wykonana z kopolimeru polioksymetylenowego ( POM-C ) .
2.	Wykonywana na zamówienie dla indywidualnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej, przy użyciu precyzyjnej komputerowej metody elementów skończonych.
3.	Formy dostępne w dwóch rozmiarach: forma mniejsza – do 60cm³ i forma większa – poniżej 60cm³.
4.	Cement kostny PMMA, przeznaczony do kranioplastyki przy użyciu formy wykonanej z POM-C ( nie wchodzący w reakcję z polioksymetylenem podczas wysokiej temperatury wiązania cementu ), dostarczany w postaci sterylnej, o dwóch typach gęstości: średniej i niskiej, wymagany również w wersji z antybiotykiem ( gentamycyną ); pakowany po 40 gram.

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-40 DO SIWZ
( do zadania nr 40)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Sonda pedikularna
Lp.	Wymagane warunki techniczne sond pedikularnych	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Jednorazowy zgłębnik z elektronicznym układem do wyznaczania trajektorii pod śrubę transpedikularną wewnątrz nasady i trzonu kręgu.
2.	3 średnice końcówki sondy: 2,5mm, 3,2mm, 4,0mm.
3.	Dostępna sonda wygięta.
4.	Długość min. od 40 mm do 55 mm z zaznaczoną kalibracją głębokości.
5.	Zestaw w opakowaniu sterylnym, po otwarciu – gotowy do użycia.

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-41 DO SIWZ
( do zadania nr 41)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Proteza mechaniczna dysku lędźwiowego
L.p.	Wymagane warunki techniczne protezy mechanicznej dysku lędźwiowego	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Trójelementowa dynamiczna proteza dysku lędźwiowego, zbudowana z dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej ( ruchomość na połączeniu metal/PE )
2.	System umożliwiający śródoperacyjne podjęcie decyzji o sposobie założenia implantu : centralnie od przodu lub przednio – bocznie w stosunku do osi kręgosłupa
3.	Elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację
4.	Wkładka PE z możliwością ślizgowej ( przód – tył ) zmiany swego położenia – w celu odtworzenia naturalnej zmiany położenia osi obrotu i podparcia kręgosłupa
5.	Płytki do trzonów w czterech rozmiarach wielkości oraz trzech rozmiarach pochylenia ( płytka dolna - 0º, płytka górna o kątach odtworzenia lordozy - 6º i 11º )
6.	Wkładka PE w czterech rozmiarach wysokości
7.	Brak elementów wystających na przednią ścianę trzonu
8.	Każdy element sterylny oraz oddzielnie zapakowany
9.	Kompletne instrumentarium do implantacji zawierające: / - narzędzia do zakładania implantu centralnie lub bocznie, narzędzia do disektomii oraz do operacji rewizyjnych / - narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu / - narzędzia na długich rączkach do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant, m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki / - retraktor do bezpiecznego dojścia do kręgosłupa – np. w formie ramy z hakami mocowanymi do stołu operacyjnego lub mocowanymi do trzonów / - zamykane pojemniki na narzędzia

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-42 DO SIWZ
( do zadania nr 42)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego
L.p.	Wymagane warunki techniczne protezy mechanicznej trzonu lędźwiowego	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Proteza trzonu: / - trzy rozmiary implantu od 12 mm do 32 mm / - regulowana wysokość implantu w zakresie od 15 mm do 119 mm / - implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego, kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii / - implant dostępny w pięciu kątach nachylenia podstawy w płaszczyźnie strzałkowej / - implant – jednoelementowy materiał stop tytanu / - możliwość wypełniania wiórem kostnym / - ząbkowana powierzchnia klatki granicznej zawierająca dodatkowe kolce mocujące do blaszki granicznej

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-43 DO SIWZ
( do zadania nr 43)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Klatka międzytrzonowa typu TLIF-PLIF wykonanej z tytanu
L.p.	Wymagane parametry techniczne klatki międzytrzonowej typu TLIF-PLIF / Wykonanej z tytanu	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	- tytanowe implanty do odcinka lędźwiowego umożliwiające wszczepienie techniką PLIF oraz TLIF / - wszczepy TLIF o kratowej-siatkowej zapewniające warunki do przerostu kostnego / - rozmiary w zakresie wysokości od 7 mm do 17 mm co 1 mm i w trzech rozmiarach długości: 25mm 30mm i 35 mm / - implanty do techniki TLIF o powierzchniach górnej i dolnej implantów wyposażone w wyprofilowane prowadnice umożliwiające samo-naprowadzenie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej / - czoło implantu o kształcie pocisku / - narzędzie implantacyjne umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzenia / - implant do techniki PLIF o powierzchni górnej i dolnej implantu wyposażony w karby zabezpieczające implant przed wysuwaniem lub dyslokacją z przestrzeni międzytrzonowej / - czoło implantu o kształcie pocisku / - rozmiary w zakresie długości 22 mm 25 mm i 28 mm wysokości od 6 mm do 11 mm stopniowane co 1 mm

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-44 DO SIWZ
( do zadania nr 44)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Sterylna zaślepka otworu trepanacyjnego wykonana z materiału PEEK
L.p.	Wymagane parametry techniczne zaślepki wykonanej z PEEK	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	- Sterylna zaślepka otworu trepanacyjnego ,wykonana z materiału PEEK / z aplikatorem / - Podwójny mechanizm zamknięcia poprzez dociskanie górnego talerza dwóch prowadnic / - Niski profil poniżej 0,3mm po zamknięciu zacisku

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-45 DO SIWZ
( do zadania nr 45)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Małoinwazyjny sterylny i jednorazowy system do stabilizacji przezskórnej lub otwartej kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego z możliwością podania cementu kostnego do śrub
L.p.	Wymagane parametry techniczne małoinwazyjnego sterylnego i jednorazowego systemu do stabilizacji przezskórnej lub otwartej kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego z możliwością podania cementu kostnego do śrub	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	- Skład zestawu: 1 zestaw śrub powinien zawierać: 4 śruby na podajnikach ,4 blokery / - 1 zestaw prętów:2 pręty w jednej długości i krzywiźnie / -1 zestaw narzędzi do implantacji / - 2 igły do nakłuć trzonu / - 4 podajniki cementu / -1 zestaw do mieszania i podania cementu / -1 cement PMM / - Implanty powinny być wykonane ze stopu tytanu / - Śruby dostarczane w sterylnych opakowaniach / –Śruby wielofunkcyjne , wieloosiowe, samonacinające, samogwintujące , kaniulowane , perforowane , wyciągowe – do decyzji zamawiającego / -Śruby przeznasadowe o średnicy od 5,0mm do 7,0mm i długościach od 35mm do 55mm / -Pręty o średnicy 5,5mm gładkie wstępnie wygięte o długości od 40mm do 100mm stopniowane co 10mm / -Pręty gładkie proste o długości od 60mm do 100mm oraz 130mm,160mm,200mm,300mm / -Podajnik do prętów powinien posiadać przezierną dla promieni RTG końcówkę umożliwiającą śródoperacyjną weryfikację pręta / -Jednorazowy system narzędzi powinien zawierać :4 druty Kirschnera, przebijak, sondę z kulkowym zakończeniem, śrubokręt do śrub/nakrętek, podajnik pręta, rączkę, uchwyt kontrolujący, przymiar pręta, roboczą przedłużkę śrub

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-46 DO SIWZ
( do zadania nr 46)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Wielofunkcyjna elektroda do czasowej stymulacji rdzenia falami RF
L.p.	Wymagane parametry techniczne wielofunkcyjnych elektrod do czasowej stymulacji falami RF	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	-Elektrody dwukontaktowe do czasowej stymulacji rdzenia ,wielkość kontaktu elektrod: 3mm ,4mm odstępu między kontaktami z prowadnikiem wewnątrz. Port w kształcie Y, umożliwiający sterowanie i jednoczesne podawanie leku / -Długość kabla elektrody :30 i 60 cm / -Elektroda multifunkcyjna ,sterowalna umożliwiająca stymulację toniczną ,pulsacyjnymi falami RF – Możliwość użycia elektrody jako cewnika wewnątrzkanałowego / -Elektrody wyposażone w czujnik temperatury w dystalnej części / -Zestaw do wprowadzania elektrody do przestrzeni nadtwardówkowej.

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-47 DO SIWZ
( do zadania nr 47)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zadanie nr 47. Dystraktor do chirurgii szczękowo-twarzowej (CPV 33.18.31.00-7)
L.p.	Wymagane parametry techniczne wielofunkcyjnych elektrod do czasowej stymulacji falami RF	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Dystraktor podniebienny tytanowy, jednoczęściowy, mocowany na podniebieniu za pomocą 2 samowiercących śrub tytanowych oraz śrub blokujących; w rozmiarze 14, 16, 18, 20 mm do wyboru operatora w trakcie zabiegu
2.	Śruba blokująca do dystraktora podniebiennego
3.	Śruba mocująca do dystraktora podniebiennego
4.	Klucz dla pacjenta do rozkręcania dystraktora podniebiennego

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-48 DO SIWZ
( do zadania nr 48)

 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zadanie nr 48. Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej (CPV 33.18.31.00-7)
L.p.	Wymagane parametry techniczne wielofunkcyjnych elektrod do czasowej stymulacji falami RF	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Płytka tytanowa prosta 16 oczkowa, profil 1mm, system 2,0
2.	Płytka tytanowa 4 i 6 oczkowa z mostem 9mm i 12mm, profil 1mm i 07mm, system 2,0
3.	Płytka tytanowa kształt Y,T, profil 1mm, system 2,0
4.	Płytka tytanowa kształt L 2/2 oczka z mostem 9mm i 12mm, profil 1mm i 0,7mm, system 2,0
5.	Płytka tytanowa kształt L 3/3 oczka z mostem 15mm i 12mm, profil 1mm, system 2,0
6.	Płytka tytanowa zakrzywiona pod oczodół 6 i 8 otworów, profil 1mm, system 2,0
7.	Płytka tytanowa prosta 20 otworów, profil 1mm i 07mm, system 2,0
8.	Płytka tytanowa trapezowa 4 oczkowa i 9 oczkowa, profil 1mm, system 2,0
9.	Płytka tytanowa ortognatyczna sagitalna, profil 0,8mm i 0,9mm i 1,0mm , system 2,0
10.	Płytka tytanowa ortognatyczna do żuchwy prosta 4 i 6 oczkowa z oznaczeniami laserowymi, profil 1mm, system 2,0
11.	Płytka tytanowa ortognatyczna kształt X 6 otworów z mostem 5mm i 10mm, profil 1mm system 2,0
12.	Płytka tytanowa do plastyki bródki z mostem 0mm, 3mm, 5mm, 7mm i 10mm, profil 0,6mm, system 2,0 / Płytka tytanowa do kąta żuchwy skręcona 70*,6 otworowa ,profil 1,0mm pod system 2,0mm
13.	Płytka tytanowa ortognatyczna prosta 4 i 8 oczek, profil 0,7mm system 2,0
14.	Płytka tytanowa ortognatyczna, kształt L wyprofilowana anatomicznie do części środkowej 4 oczkowa z mostem 3mm i 5mm oraz i 6 oczkowa z mostem 5mm i 7mm, profil 0,7mm, system 1,5
15.	Płytka tytanowa ortognatyczna kształt L wyprofilowana anatomicznie do części bocznej 4 oczkowa i 6 oczkowa, profil 0,7mm, system 1,5
16.	Płytka tytanowa ortognatyczna Y 5 oczkowa bez mostu i 7 oczkowa z mostem 5mm i 10mm, profil 0,7mm, system 1,5
17.	Płytki tytanowe ortognatyczne wyprofilowane 8 oczek, anatomicznie do Lefort 1, most dogięty pod kątem, długość mostu 0mm, 3mm i 5mm i 7mm i 9mm i 11mm, system 1,5
18.	Suwak do płytki ortognatycznej sagitalnej, okrągły długość 8mm
19.	Śruby tytanowe korowe profil 2,0 długość 4,5,6,7,8,9,11,12,15,17,,21,23 mm
20.	Śruby tytanowe korowe profil 2,0 samowiercące 5,6,7,8,9,11 mm
21.	Śruby tytanowe korowe pomocnicze profil 2,3 długość 5 i 7mm
22.	Śruby tytanowe korowe profil 1,5 długości 4,5,6,7,8,9,11 mm
23.	Śruby tytanowe korowe profil 1,5 samowiercące, długości 4,5,6,7,9, mm
24.	Śruby tytanowe korowe pomocnicze profil 1,8 długości 5,7mm

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-49 DO SIWZ
( do zadania nr 49)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

Zadanie nr 49. Kolagenowa substancja do wypełniania ubytków kości
 (CPV 33.18.41.00-4)
L.p.	Wymagane parametry techniczne wielofunkcyjnych elektrod do czasowej stymulacji falami RF	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Kolagenowa substancja do wypełniania ubytków kości w rozmiarze 2 x 2 x 1 cm składająca się z porowatej podstawy kolagenowej pochodzącej od bydła ( tkanka gąbczasta ) . Całkowicie wchłanialna . Możliwość dostosowywania kształtu materiału do wypełnianego ubytku zarówno w warunkach suchych, jak i mokrych.

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

    ………………………	……………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu