Załącznik nr 1A do SIWZ

| Lp. | Wymagane warunki dotyczące oferowanego sprzętu | Potwierdzenie spełnienia Wymagań TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Wiertarka elektryczna |
| 1. | Jednostka sterująca - 1 szt. - Ekran dotykowy LCD - napięcie 220 - 240V - częstotliwość 50Hz - 60 HZ - wydajność pompy 65 ml/min. - wymiary 380mm x 330mm x 201 mm (± 5%) - masa 9,5 kg (± 10%) - dwa przyłącza silników - jedno przyłącze sterownika nożnego - menu w języku polskim - współpraca z co najmniej sześcioma różnymi kątnicami / kraniotomami / trepanami - współpraca z co najmniej dwoma piłami - współpraca z silnikiem ze złączem typu Intra |  |
| 2. | Sieciowy przewód zasilający o długości min. 5 metrów – 1 szt. |  |
| 3. | Sterownik nożny – 1 szt. - sterownik trzyprzyciskowy - zmiana kierunku obrotów - włączanie/wyłączanie pompy perystaltycznej - masa 2,240 kg (± 10%) - wymiary 245 x 143,7 x 75,5 mm (± 5%) - długość przewodu min. 5 metrów |  |
| 4. | Kabel silnikowy– 2 szt. - hermetyczne gniazda - masa max 300 g - długość min. 4 metry |  |
| 5. | Kątnica średnia 70 mm – 1 szt. - długość robocza 7 cm - współpraca z frezami wielokrotnego użytku - zintegrowany silnik - moc maksymalna 140 W(± 10%) - maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm - maksymalna prędkość min. 80 000 obr./min. - masa max 90g - wymiary 16mm x 177 mm (± 5%) - możliwość mycia mechanicznego - obudowa peek - brak przekładni obrotów |  |
| 6. | Silnik wolnoobrotowy – 1 szt. - moc maksymalna 180 W (± 10%) - maksymalny moment obrotowy 10 Ncm - maksymalna prędkość min. 20 000 obr./min. - masa max 160 g - wymiary 23 x 123 mm (± 5%) - możliwość mycia mechanicznego - obudowa peek - brak przekładni obrotów - sprzęgło typu INTRA |  |
| 7. | Kątnica wolnoobrotowa – 1 szt. - sprzęgło typu INTRA - kompatybilna z frezami 2,35 x 70 mm |  |
| 8. | Kątnica wolnoobrotowa – 1 szt. - sprzęgło typu INTRA - kompatybilna z frezami 2,35 x 95 mm |  |
| 9. | Piła posuwisto – zwrotna – 1 szt. - sprzęgło typu INTRA - piła posuwisto zwrotna - współpraca z brzeszczotami wielokrotnego użytku |  |
| 10. | Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli – 3 szt. |  |
| 11. | Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki - 3 szt. |  |
| 12. | Pokrywa kontenera Peek przeźroczysta, do kontenera standard 1/1, z mikroporowym filtrem teflonowym – 2 szt. |  |
| 13. | Pokrywa kontenera Peek niebieska, do kontenera standard 1/1, z mikroporowym filtrem teflonowym – 1szt. |  |
| 14. | Tabliczki do oznakowania kontenera – 8 szt. |  |
| 15. | Zestaw do mycia mechanicznego wiertarek – 1 szt. |  |
| 16. | Uchwyt uniwersalny - prostnica extra krótka - kraniotom szybkoobrotowy ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 w, masa 121g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm, wymiary 17x156 mm – 1 szt. |  |
| 17. | Tuleja osłonowa do uniwersalnego uchwytu kraniotomu wymiary 14 x 47,5 mm – 1 szt. |  |
| 18. | Kątnica/prostnica szybkoobrotowa 10 cm – 1 szt. - zintegrowany silnik - próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min., ze skokiem co 5 000 obr./min., - moc maksymalna 140 w, masa 83g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm, wymiary 16x177 mm. |  |
| 19. | Kątnica/prostnica szybkoobrotowa 13 cm – 1 szt. - zintegrowany silnik, - próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., - moc maksymalna 140 w, masa 83g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm, wymiary 16x177 mm. |  |
| 20. | Napęd perforatora czaszki, ze złączem typu hudson, ze zintegrowanym silnikiem wolnoobrotowym o mocy 180 w i momencie obrotowym 2,5 nm, próg maksymalnych obrotów regulowany od 100 do 1200 obr./min., waga 410 g, wymiary 35 mm x 166 mm. – 1 szt. |  |
| Wymagania dodatkowe: |
| 1. | Zgłaszanie usterek całodobowo |  |
| 2. | Czas naprawy - 3 dni robocze |  |
| 3. | W przypadku naprawy powyżej 3 dni – sprzęt zastępczy w ciągu 48 godzin |  |
| 4. | Koszty serwisowania sprzętu nie wynikające z winy użytkownika zawarte w kosztach zakupu |  |
| 5. | Przeglądy serwisowe w trakcie trwania umowy zgodnie z zaleceniami producenta, potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego z wyszczególnieniem dokonanych czynności przeglądowych oraz wpisem do paszportu technicznego urządzenia |  |
| 6. | Szkolenie personelu bloku operacyjnego w zakresie obsługi sprzętu |  |
| 7. | Szkolenie personelu centralnej sterylizacji (zewnętrznej sterylizacji) w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu |  |
| 8. | Gwarancja na sprzęt w całym okresie trwania umowy, tj. 48 miesięcy |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu