Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Zadanie nr  4:Opis parametrów wymaganych dla aparatu barwiarka automatyczna

Lp.	Sprzęt	Liczba sztuk	
	Barwiarka automatyczna	1	
	Producent………………………………………………	Model……………………………………………	
L.p.	Wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości )	
                                               Parametry wymagane	
1.		 barwiarka automatyczna do przeprowadzania barwień histologicznych oraz cytologicznych		
2.		Możliwość podłączenia do urządzenia  nakrywarki  preparatów mikroskopowych 		
3.		Możliwość wybarwienia min. 500 preparatów		
4.		Koszyczek o pojemności 30 preparatów – 10 sztuk oraz pozostały osprzęt do działania urządzenia – keżeli jest konieczny		
5.		Jednoczesne przeprowadzanie do 12 barwień		
6.		Minimum 26 stacji roboczych		
7.		Minimum 26 stacji odczynnikowych o pojemności min. 320 ml każda		
8.		Minimum 5 stacji wodnych z regulacją ciśnienia		
9.		Minimum 2 stacje załadowcze i min 2 stacje rozładowcze		
10.		Wewnętrzny UPS zabezpieczający pamięć urządzenia na minimum 30 minut		
11.		Możliwość utworzenia do min  50 programów barwiących każdy do min 50 kroków		
12.		Pełna regulacja czasów barwienia dla poszczególnych kroków		
13.		System zarządzania odczynnikami - kontrolujący zużycie poszczególnych odczynników		
14.		Złącze USB		
15.		System wentylacji oparów z wymiennym filtrem węglowym		
16.		Przyłącza wodne:
woda zimna ½’’
odpływ ¾’’		
                             Gwarancja	
17.		Gwarancja  min 24 m-ce		
18.		Czas naprawy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.		
19.		W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy szóstego dnia od  momentu zgłoszenia awarii.		
20.		Instrukcje i  dokumentacje w  języku  polskim.		
21.		Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2017.		
22.		Szkolenie personelu z obsługi urządzeń i osprzętu po instalacji i uruchomieniu sprzętu dla minimum 3 osób min 6 godzin. 		
23.		Szkolenie przypominające po 3 mcach od daty instalacji dla  personelu z obsługi urządzeń i osprzętu dla min 3 osób min 6 godzin		
24.		Wykonywanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta.Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.		
25.		Okres dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty sprzedaży. Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności opłacania usługi serwisowej.		
26.		Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty)		

POUCZENIE:
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………                                                                     
         (miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w 
						dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do  
występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.