Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

Wymagane parametry graniczne i jakościowe stymulatorów jednojamowych

| L.p. | Parametry graniczne stymulatorów SSIR - podstawowe z elektrodami | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |  |
| a. | Waga: < 30g | ** |  |
| b. | Czas zachowania sterylności od daty dostawy: minimum 12 miesięcy |  |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii: min. 5 lat |  |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |  |
| a. | Rodzaje stymulacji: AAI, AAIR, AOO, AAT, VVI, VVIR, VOO, VVT |  |  |
| b. | Częstość stymulacji: 40–170/min. | ** |  |
| c. | Amplituda impulsu: 1.2–7.0 V | ** |  |
| d. | Szerokość impulsu (A/V): 0.2–1.0 ms | ** |  |
| e. | Czułość przedsionkowa/komorowa: 0,4/1,0mV-4.0/6,0 mV | ** |  |
| f. | Funkcja unikania stymulacji komorowej |  |  |
| g. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |  |
| h. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS stymulatorem |  |  |
| i. | Monitorowanie oporności elektrod |  |  |
| j. | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii |  |  |
| k. | Rok produkcji – od II kwartału 2016r. |  |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod |
| a. | Powłoka sterydowa elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji: Silikon lub Poliuretan | ** |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna - do wyboru |  |
| d. | Kształt i długość elektrod - do wyboru |  |
| e. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Gwarancja: 5 lat |  |
| g. | Prowadniki do elektrod komplet – długość i kształt do wyboru |  |
| h. | Śrubokręty do mocowania elektrod, zaślepki na elektrody, kapturki na elektrody, pokrętła do elektrod z aktywną fiksacją |  |
| 4. | Parametry oceny jakości stymulatorów | Parametr oferowany | Punktacja |  |
| a. | Żywotność baterii | podać | 1 pkt za każdy rok powyżej 7 lat. Maksymalnie 3 pkt |  |
| b. | Algorytm umożliwiający automatyczną konfigurację polarności elektrod w czasie wszczepienia | tak*/nie* | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| c. | Możliwość przerwania trybu nocnego przez pacjenta za pomocą magnesu do następnego cyklu | tak*/nie* | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| d. | Możliwość stymulacji overdrive przedsionków powyżej 300/min | tak*/nie* | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, a w miejscu oznaczonym (**) wpisania konkretnego parametru (danych).

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 4 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez podanie  oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c, d”). Nie wypełnienie części 4 tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c, d”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

Wymagane parametry graniczne i jakościowe stymulatorów jednojamowych z elektrodami

| L.p. | Parametry graniczne stymulatorów SSIR - zaawansowane z możliwością wykonania badania MRI | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |
| a. | Waga: < 30g | ** |
| b. | Czas zachowania sterylności od daty dostawy: minimum 12 miesięcy |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii: min. 5 lat | ** |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |
| a. | Rodzaje stymulacji: AAI, AAIR, AOO, AAT, VVI, VVIR, VOO,VVT |  |
| b. | Częstość stymulacji: 40–170/min. | ** |
| c. | Amplituda impulsu: 1.2–7.0 V | ** |
| d. | Szerokość impulsu (A/V): 0.20–1.0 ms | ** |
| e. | Możliwość wykonania badania MRI |  |
| f. | Funkcja unikania stymulacji komorowej |  |
| g. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS stymulatorem |  |
| h. | Obecność programowalnego algorytmu aktywnej stymulacji komór w czasie tachyarytmii nadkomorowych w celu stabilizacji rytmu komorowego |  |
| i. | Diagnostyka AT/AF |  |
| j. | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii |  |
| k. | Rok produkcji – od II kwartału 2016r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod |
| a. | Powłoka sterydowa elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji: Silikon lub Poliuretan | ** |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna - do wyboru |  |
| d. | Kształt i długość elektrod - do wyboru |  |
| e. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Elektrody pro MRI |  |
| g. | Gwarancja: 5 lat |  |
| h. | Prowadniki do elektrod komplet – długość i kształt do wyboru |  |
| i. | Śrubokręty do mocowania elektrod, zaślepki na elektrody, kapturki na elektrody, pokrętła do elektrod z aktywną fiksacją |  |
| 4. | Parametry oceny jakości stymulatorów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Żywotność baterii | podać | 1 pkt za każdy rok powyżej 7 lat. Maksymalnie 3 pkt |
| b. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak*/nie* | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |
| c. | Trend długoterminowy występujących arytmii przedsionkowych | tak*/nie* | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |
| d. | Możliwość stymulacji overdrive przedsionków powyżej 300/min | tak*/nie* | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, a w miejscu oznaczonym (**) wpisania konkretnego parametru (danych).

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 4 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c, d”). Nie wypełnienie części 4 tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c, d”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

Wymagane parametry graniczne i jakościowe stymulatorów dwujamowych z elektrodami

| L.p. | Parametry graniczne stymulatorów DDDR podstawowe | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |
| a. | Waga: < 30g | ** |
| b. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii: min. 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |
| a. | Rodzaje stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO, VDD(R), VVI(R), AAI(R), AAT, VVT, AOO, VOO |  |
| b. | Częstość stymulacji: 40–170/min | ** |
| c. | Amplituda impulsu: 0.5–7.0 V | ** |
| d. | Szerokość impulsu (A/V): 0,2–1,0 ms | ** |
| e. | Czułość przedsionka/komora: 0,25/1,0 mV-4.0/7,5mV | ** |
| f. | Funkcja unikania stymulacji komorowej |  |
| g. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS stymulatorem |  |
| h. | Monitorowanie oporności elektrod |  |
| i. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| j. | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii |  |
| k. | Zapis EGM w pamięci urządzenia powyżej 45 sekund |  |
| l. | Rok produkcji - od II kwartału 2016r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod |
| a. | Powłoka sterydowa elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji: Silikon lub Poliuretan | ** |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna – do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J – do wyboru |  |
| e. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Gwarancja: 5 lat |  |
| g. | Prowadniki do elektrod – długość i kształt do wyboru |  |
| h. | Śrubokręty do mocowania elektrod, zaślepki na elektrody, kapturki na elektrody, pokrętła do elektrod z aktywną fiksacją |  |
| 4. | Parametry oceny jakości stymulatorów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Żywotność baterii | podać: | 1 pkt za każdy rok powyżej 7 lat. Maksymalnie 3 pkt |
| b. | Możliwość stymulacji overdrive przedsionków powyżej 300/min. | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| c. | Automatyczne przełączenie polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| d. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | tak*/nie* | Tak − 3 pkt Nie − 0 pkt |
| e. | Algorytm umożliwiający automatyczną konfiguracje polarności elektrod w czasie wszczepienia | tak*/nie* | Tak − 3 pkt Nie − 0 pkt |

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, a w miejscu oznaczonym (**) wpisania konkretnego parametru (danych).

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 4 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c, d, e”). Nie wypełnienie części 4 tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c, d, e”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

Wymagane parametry graniczne i jakościowe stymulatorów dwujamowych  z elektrodami

| L.p. | Parametry graniczne stymulatorów DDDR z możliwością wykonania badania MRI | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |
| a. | Waga: < 30g | ** |
| b. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii: min. 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |
| a. | Rodzaje stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO, VDD(R), VVI(R), AAI(R), AAT, VVT, AOO, VOO |  |
| b. | Częstość stymulacji: 40–170/min. | ** |
| c. | Amplituda impulsu: 1.2–7.0 V, szerokość impulsu (A/V): 0,5–1,0 ms | ** |
| d. | Czułość przedsionka/komora: 0,5/1,0 mV-4.0/7,5mV | ** |
| e. | Algorytm unikania stymulacji prawej komory | ** |
| f. | Możliwość wykonania badania MRI |  |
| g. | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze i przedsionku |  |
| h. | W pełni automatyczny follow up |  |
| i. | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| j. | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii |  |
| k. | Rok produkcji - od II kwartału 2016r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod |
| a. | Powłoka sterydowa elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji: Silikon lub Poliuretan | ** |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna – do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J – do wyboru |  |
| e. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Elektrody pro MRI |  |
| g. | Gwarancja: 5 lat |  |
| 4. | Parametry oceny jakości stymulatorów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Żywotność baterii | podać: | 1 punkt za każdy rok powyżej 8 lat. Maksymalnie 3 pkt |
| b. | Zapis pamięci IEGM min 30 s | tak*/nie* | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |
| c. | Histogramy rytmu komór | tak*/nie* | Tak − 4 pkt Nie − 0 pkt |
| d. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | tak*/nie* | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, a w miejscu oznaczonym (**) wpisania konkretnego parametru (danych).

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 4 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c, d”). Nie wypełnienie części 4 tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c, d”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

Wymagane parametry graniczne i jakościowe stymulatorów dwujamowych z elektrodami

| L.p. | Parametry graniczne stymulatorów DDDR zaawansowane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |
| a. | Waga: < 30g | ** |
| b. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii: min. 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |
| a. | Rodzaje stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO, VDD(R), VVI(R), AAI(R), AAT, VVT, AOO, VOO |  |
| b. | Częstość stymulacji: 40–170/min. | ** |
| c. | Amplituda impulsu: 0.5–7.0 V, szerokość impulsu: (A/V): 0,20–1,0 ms | ** |
| d. | Czułość przedsionka/komora: 0,25/1,0 mV-4.0/7,5mV | ** |
| e. | Algorytmy stymulacji reagujący na gwałtowny spadek rytmu serca – dwie metody aktywacji algorytmu | ** |
| f. | Algorytm unikania stymulacji prawej komory |  |
| g. | Obecność programowalnego algorytmu aktywnej stymulacji komór w czasie tachyarytmii nadkomorowych, w celu stabilizacji rytmu komorowego |  |
| h. | Możliwość zapisu fragmentów IEGM w pamięci stymulatora powyżej 40 sekund |  |
| i. | Automatyczna zmiana czułości w przedsionku i komorze |  |
| j. | Możliwość diagnostyki AT/AF |  |
| k. | Możliwość wyszukania rytmu zatokowego poniżej rytmu określonego przez funkcję R |  |
| l. | Algorytm zmiany trybu stymulacji podczas AT/AF (Mode Switch) - co najmniej dwa algorytmy aktywacji |  |
| ł. | Rok produkcji - od II kwartału 2016r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod |
| a. | Powłoka sterydowa elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji: Silikon lub Poliuretan | ** |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna – do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J – do wyboru |  |
| e. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Akcesoria: zaślepki na elektrody, kapturki na elektrody, pokrętła do elektrod z aktywną fiksacją |  |
| g. | Gwarancja: 5 lat |  |
| 4. | Parametry oceny jakości stymulatorów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Żywotność baterii | podać: | 1 pkt za każdy rok powyżej 8 lat. Maksymalnie 3 pkt |
| b. | Trend długoterminowy występujących arytmii przedsionkowych | tak*/nie* | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |
| c. | Automatyczna zmiana czułości z uderzenia na uderzenie | tak*/nie* | Tak − 4 pkt Nie − 0 pkt |
| d. | Automatyczne przełączenie polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod. | tak*/nie* | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, a w miejscu oznaczonym (**) wpisania konkretnego parametru (danych).

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 4 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c, d”). Nie wypełnienie części 4 tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c, d”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

Wymagane parametry graniczne i jakościowe stymulatorów resynchronizujących

| L.p. | Stymulator dwukomorowy resynchronizujący /BiV/ z kompletem elektrod RA, RV, LV - podstawowy Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |
| a. | Waga: < 30g |  |
| b. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii: minimum 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |
| a. | Rodzaje stymulacji: DDD/R/, DDI/R/, VVI/R/, AAI/R/, BiV |  |
| b. | Częstość stymulacji: 40–150/min. |  |
| c. | Amplituda impulsu: 1.2–7.0 V |  |
| d. | Szerokość impulsu (A/V): 0,10–1,0 ms |  |
| e. | Czułość przedsionka/komory: 0,25/1,0 mV-4.0/7,5mV |  |
| f. | Polarność czułości i stymulacji (A/V), unipolarny i bipolarny |  |
| g. | Zdalne wykrywanie sygnału ekg bez konieczności podłączenia elektrod do ciała pacjenta |  |
| h. | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta na podstawie danych z historii choroby wprowadzanych przez lekarza |  |
| i. | Możliwość programowania V-V delay i niezależnego programowania RV i LV |  |
| j. | Automatyczne wykreślanie progu krzywej stymulacji – wykres graficzny na ekranie programatora |  |
| k. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| l. | Rok produkcji - od II kwartału 2016r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod RA,RV,LV |
| a. | Powłoka sterydowa elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji: Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna - do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J - do wyboru |  |
| e. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| g. | Elektroda do CS typu OTW do wyboru min 3 rodzaje elektrod wraz z prowadnikiem usztywniającym elektrodę pełniącym dodatkowo funkcję prowadnika angioplastycznego |  |
| h. | Cewnik diagnostyczny do zatoki wiecowej, czterobiegunowy – krzywizna do wyboru |  |
| i. | Gwarancja: 5 lat |  |

| 4. | Parametry oceny jakości stymulatorów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Żywotność baterii | podać: | 1 pkt za każdy rok powyżej 5 lat. Maksymalnie 5 pkt |
| b. | Możliwość wykonania badania MRI | tak*/nie* | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| c. | Elektroda do CS aktywna | tak*/nie* | Tak − 5 pkt Nie − 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru.

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 4 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c”). Nie wypełnienie części 4 tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

Wymagane parametry graniczne i jakościowe stymulatorów resynchronizujących

| L.p. | Stymulator dwukomorowy resynchronizujący /BiV/ z kompletem elektrod RA, RV, LV rozszerzony Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |
| a. | Waga:< 30g |  |
| b. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii: minimum 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |
| a. | Rodzaje stymulacji: DDD/R/, DDI/R, VVI/R/, AAI/R/, BiV |  |
| b. | Częstość stymulacji: 40–150/min. |  |
| c. | Amplituda impulsu: 1.2–7.0 V |  |
| d. | Szerokość impulsu (A/V): 0,10–1,0 ms |  |
| e. | Czułość przedsionka/komory: 0,25/1,0 mV...4.0/7,5mV |  |
| f. | Automatyczna kontrola progów stymulacji wszystkich elektrod |  |
| g. | Możliwość wykonania badania MRI |  |
| h. | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii |  |
| i. | Możliwość programowania V-V delay i niezależnego programowania RV i LV |  |
| j. | Możliwość stymulacji po AES |  |
| k. | Rok produkcji - od II kwartału 2016r. |  |
| l. | Funkcja telemonitoringu |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod RA, RV, LV |  |
| a. | Powłoka sterydowa elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji: Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Zestaw do fenografii - min. trzy krzywizny introducerów, w tym typu Amplatz |  |
| d. | Fiksacja pasywna i aktywna do wyboru |  |
| e. | Elektrody pro MRI |  |
| f. | Różne długości elektrod do wyboru, prosty i J - do wyboru |  |
| g. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| h. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| i. | Elektrody do CS (LV) typu OTW – do wyboru min. 2 typy krzywizn |  |
| j. | Gwarancja: 5 lat |  |

| 4. | Parametry oceny jakości stymulatorów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Żywotność baterii | podać: | 1 pkt za każdy rok powyżej 5 lat. Maksymalnie 5 pkt |
| b. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | tak*/nie* | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| c. | Elektroda do CS aktywna | tak*/nie* | Tak − 5 pkt Nie − 0 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru.

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 4 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c”). Nie wypełnienie części 4 tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

Wymagane parametry graniczne i jakościowe kardiowerterów jednojamowych z elektrodami

| L.p. | Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe z elektrodami /ICD-VVIR/ | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry graniczne |
| a. | Data produkcji: od II kwartału 2016r. |  |
| b. | Waga: < 80g | ** |
| c. | Żywotność baterii: minimum 7 lat |  |
| d. | Dostarczona energia defibrylacji: min. 35 J od pierwszej terapii |  |
| e. | Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT |  |
| f. | Elektrody defibrylujące sterydowe pasywne i aktywne do wyboru, gniazdo do elektrod DF-1 i DF-4 do wyboru |  |
| g. | Elektrody defibrylujące - różne długości do wyboru /podać zakres/ | ** |
| h. | Terapia antyarytmiczna /Defib, CV, Burst, Ramp, Ramp+/ |  |
| i. | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active can) |  |
| j. | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| k. | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów |  |
| l. | Czas ładowania kondensatorów w całym okresie życia baterii: poniżej 10 s |  |
| ł. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| m. | Możliwość dyskryminowania arytmii nadkomorowych od komorowych w strefie VF |  |
| n. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| o. | Możliwość współpracy z systemem telemonitoringu |  |
| 2. | Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Elektrody do defibrylacji podskórne różnej długości z zestawem wprowadzającym, elektrody nasierdziowe | Podać: | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| b. | Dyskryminator oversensingu załamka T- możliwość zmiany wyczuwania w kanale komorowym | Podać: | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| c. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF | tak*/nie* | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |
| d. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| e. | Automatyczna sygnalizacja ERI /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, a w miejscu oznaczonym (**) wpisania konkretnego parametru (danych).

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 2 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a, b”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „c, d, e”). Nie wypełnienie części 2 tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a, b” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „c, d, e”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

Wymagane parametry graniczne i jakościowe kardiowerterów jednojamowych z elektrodami

| L.p. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy dla pacjentów z zaburzeniami czucia (oversensing) załamka T i możliwością wykonania badania MRI | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne kardiowerterów graniczne |
| a. | Waga: < 100g |  |
| b. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1, DF1, DF4 |  |
| d. | Żywotność baterii: minimum 7 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |
| a. | Rodzaje stymulacji: VVI/R/, VOO |  |
| b. | Energia defibrylacji dostarczonej: > 35J od pierwszej terapii |  |
| c. | Częstość stymulacji: 40–150/min. |  |
| d. | Amplituda impulsu: 1.2–6.0 V, szerokość impulsu: 0.5-1.0 ms |  |
| e. | Możliwość wykonania badania MRI |  |
| f. | Rozpoznawanie arytmii - min. dwa rodzaje VT, VF, terapia antyarytmiczna /Defib, CV, Burst, Ramp, Ramp+/ |  |
| g. | Pomiar poziomu płynów w tkankach (oporność tkanki płucnej) |  |
| h. | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji |  |
| i. | Automatyczna optymalizacja terapii ATP |  |
| j. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości – min. 7 parametrów |  |
| k. | Home Monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta |  |
| l. | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| ł. | Rok produkcji - od II kwartału 2016r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod defibrylujących |
| a. | Powłoka sterydowa wszystkich rodzajów elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji: Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna do wyboru |  |
| d. | Elektrody defibrylujące jedno i dwukoilowe - do wyboru |  |
| e. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Elektrody pro MRI, złącze IS-1/DF-1/DF-4 |  |
| g. | Różne długości elektrod defibrylujących - do wyboru |  |
| h. | Gwarancja: 5 lat |  |

| 4. | Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Żywotność baterii | Podać: | 1 pkt za każdy rok powyżej 5-ciu lat. Maksymalnie 4 pkt |
| b. | Elektrody do defibrylacji podskórne różnej długości z zestawem wprowadzającym, elektrody nasierdziowe | Podać: | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |
| c. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Podać: | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |
| d. | Możliwość detekcji arytmii nadkomorowej | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru.

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 4 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a, b, c”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „d”). Nie wypełnienie części 4 tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a, b, c” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „d”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

Wymagane parametry graniczne i jakościowe kardiowerterów jednojamowych z elektrodami

| L.p. | Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe /ICD-VVIR/ o podwyższonej energii dla pacjentów z nadkomorowymi zaburzeniami rytmu | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne kardiowerterów graniczne |
| a. | Waga: < 100g |  |
| b. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1, DF1, DF4 |  |
| d. | Żywotność baterii: minimum 7 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |
| a. | Rodzaje stymulacji: VVI/R/, VOO |  |
| b. | Energia defibrylacji dostarczonej: > 35J od pierwszej terapii |  |
| c. | Częstość stymulacji: 40–150/min. |  |
| d. | Amplituda impulsu: 1.2–6.0 V, szerokość impulsu: 0.5-1.0 ms |  |
| e. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |
| f. | Rozpoznawanie arytmii - min. dwa rodzaje VT, VF |  |
| g. | Terapia antyarytmiczna /Defib, CV, Burst, Ramp, Ramp+/ |  |
| h. | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji |  |
| i. | Automatyczna optymalizacja terapii ATP |  |
| j. | Zapis IEGM z kanałów przedsionkowego i komorowego |  |
| k. | Algorytm służący dyskryminacji arytmii nadkomorowych i komorowych |  |
| l. | Home Monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta |  |
| ł. | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| m. | Rok produkcji - od II kwartału 2016r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod defibrylujących |
| a. | Powłoka sterydowa wszystkich rodzajów elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji: Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja aktywna, pasywna do wyboru |  |
| d. | Elektrody defibrylujące z ringami do sensingu w obrębie przedsionków |  |
| e. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Różne długości elektrod defibrylujących do wyboru |  |
| g. | Gwarancja: 5 lat |  |

| 4. | Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Elektrody do defibrylacji podskórne różnej długości z zestawem wprowadzającym, elektrody nasierdziowe | Podać: | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| b. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Podać: | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| c. | Algorytmy unikania nieadekwatnych wyładowań ICD | tak*/nie* | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru.

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 4 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a, b”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „c”). Nie wypełnienie części 4 tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a, b” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „c”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

Wymagane parametry graniczne i jakościowe kardiowerterów dwujamowych z elektrodami

| L.p. | Parametry graniczne kardiowertery-defibrylatory dwujamowe z elektrodami /ICD-DDDR/ | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry graniczne |
| a. | Data produkcji: od II kwartału 2016r. |  |
| b. | Waga: < 80g | ** |
| c. | Żywotność baterii: minimum 6 lat | ** |
| d. | Liczba szoków: minimum 100 | ** |
| e. | Stymulacja DDD/R/, DDI/R/, VVI/R/, AAI/R/ |  |
| f. | Energia defibrylacji: min. 35J od pierwszej terapii |  |
| g. | Rozpoznawanie arytmii typy VF, FVT, VT |  |
| h. | Elektrody defibrylujące sterydowe pasywne i aktywne, jedno i dwukoilowe do wyboru, gniazda do elektrod DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| i. | Elektrody defibrylujące - różne długości do wyboru | ** |
| j. | Elektrody przedsionkowe sterydowe aktywne i pasywne - do wyboru |  |
| k. | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów |  |
| l. | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| Ł. | Terapia antyarytmiczna /Defib, CV, Burst, Ramp, Ramp+/ |  |
| m. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| n. | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non-active can) |  |
| o. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| 2. | Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Możliwość przerywania arytmii przedsionkowych (kardiowersja i ATP) | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| b. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| c. | Elektrody do defibrylacji podskórne z zestawem wprowadzającym | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| d. | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| e. | Automatyczna sygnalizacja ERI /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, a w miejscu oznaczonym (**) wpisania konkretnego parametru (danych).

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 2 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „a, b, c, d, e”). Nie wypełnienie części 2 tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a, b, c, d, e”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

Wymagane parametry graniczne i jakościowe kardiowerterów dwujamowych z elektrodami

| L.p. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z pełnym układem resynchronizującym z kompletem elektrod RA, RV, LV, defibrylujących z systemem zdalnego monitorowania Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne kardiowerterów graniczne |
| a. | Waga: < 95g |  |
| b. | Czas zachowania sterylność: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1, DF-1 lub DF-4 - do wyboru |  |
| d. | Gwarancja niezawodności działania defibrylatora, elektrod i wytrzymałości baterii: minimum 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |
| a. | Rodzaje stymulacji: DDD/R/, DDI/R/, VDD/R/, VVI/R/, AAI/R/, BiV |  |
| b. | Częstość stymulacji: 40–150/min. |  |
| c. | Amplituda impulsu: 1.2–6.0 V, szerokość impulsu (A/V): 0,5–1,0 ms |  |
| d. | Czułość przedsionka/komory: 0,25/1,0 mV-2.0/1,2 mV |  |
| e. | Programowalna aktywna obudowa urządzenia (active, non active can) |  |
| f. | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów |  |
| g. | Monitorowanie oporności elektrod |  |
| h. | Algorytm wspomagający terapię resynchronizującą przy utracie synchronizacji przedsionkowo-komorowej |  |
| i. | Możliwość programowania V-V delay i niezależnego programowania RV i LV |  |
| j. | Możliwość współpracy z funkcją telemonitoringu |  |
| k. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |
| l. | Rok produkcji - od II kwartału 2016r. |  |
| ł. | Dyskryminator oversensingu załamka T - możliwość zmiany wyczuwania w kanale komorowym |  |
| m. | Gniazda do elektrod DF-1 lub DF-4 - do wyboru |  |
| n. | Energia defibrylacji: min. 35J od pierwszej terapii |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod stymulujących i defibrylujących |
| a. | Powłoka sterydowa wszystkich rodzajów elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji: Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna - do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J - do wyboru, elektrody LV typu OTW |  |
| e. | Czas zachowania sterylności: minimum 9 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| g. | Różne długości elektrod stymulujących i defibrylujących - do wyboru |  |
| h. | Elektrody do defibrylacji jedno/dwukoilowe, aktywne/pasywne, gniazda DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| i. | Gwarancja: 5 lat |  |
| j. | Cewnik diagnostyczny do zatoki wiecowej, czterobiegunowy – krzywizna do wyboru |  |
| 4. | Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Możliwość programowania FVT w strefie VF | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| b. | Automatyczny follow-up | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| c. | Nieodpłatna dostawa absorbowanych systemów antybakteryjnych redukujących ilość infekcji (max. 10 szt.) | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| d. | Konfiguracje stymulacji LV - min 5 | tak*/nie* | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| e. | Funkcja ATP optymalizacja | tak*/nie* | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| f. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody, ERI /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak*/nie* | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru.

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 4 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „a, b, c, d, e, f”). Nie wypełnienie części 4 tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a, b, c, d, e, f”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

Wymagane parametry graniczne i jakościowe kardiowerterów dwujamowych z elektrodami

| L.p. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z pełnym układem resynchronizującym z kompletem elektrod RA, RV, LV, defibrylujących i możliwością wykonania badania MRI Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne kardiowerterów graniczne |
| a. | Waga: < 95g |  |
| b. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1, DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii: minimum 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |
| a. | Rodzaje stymulacji: DDD/R/, DDI/R/, VDD/R/, VVI/R/, AAI/R/, BiV |  |
| b. | Częstość stymulacji: 40–150/min. |  |
| c. | Amplituda impulsu: 1.2–6.0 V, szerokość impulsu (A/V): 0,5–1,0 ms |  |
| d. | Czułość przedsionka/komory: 0,25/1,0 mV-2.0/1,2 mV |  |
| e. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |
| f. | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w komorze |  |
| g. | Konfiguracje stymulacji LV >3 |  |
| h. | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii, monitorowanie oporności elektrod |  |
| i. | Możliwość programowania V-V delay i niezależnego programowania RV i LV |  |
| j. | Energia defibrylacji: min. 35J od pierwszej terapii |  |
| k. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| l. | Możliwość wykonania badania MRI |  |
| ł. | Możliwość dostarczenia urządzenia aktywującego bezprzewodowe przesyłanie danych |  |
| m. | Gniazda do elektrod DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| n. | Rok produkcji - od II kwartału 2016r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod stymulujących i defibrylujących |
| a. | Powłoka sterydowa wszystkich rodzajów elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji: Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna do wyboru, różne długości elektrod stymulujących i defibrylujących do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J - do wyboru, elektrody LV typu OTW |  |
| e. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Gniazdo do elektrod DF-1 lub DF-4 - do wyboru |  |
| g. | Elektrody pro MRI |  |
| h. | Elektrody do defibrylacji aktywne/pasywne, jedno i dwukilowe – do wyboru |  |
| i. | Gwarancja: 5 lat |  |
| j. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |

| 4. | Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Energia defibrylacji > 35J | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| b. | Automatyczny follow-up | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| c. | Nieodpłatna dostawa absorbowanych systemów antybakteryjnych redukujących ilość infekcji (max. 10 szt.) | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| d. | Konfiguracje stymulacji LV - min 5 | tak*/nie* | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| e. | Funkcja ATP optymalizacja | tak*/nie* | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| f. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody, ERI /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak*/nie* | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru.

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 4 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „a, b, c, d, e, f”). Nie wypełnienie części 4 tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a, b, c, d, e, f”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-14 do SIWZ

(do zadania nr 14)

Wymagane parametry graniczne kardiowerterów dwujamowych z elektrodami

| L.p. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z pełnym układem resynchronizującym z kompletem elektrod RA, RV defibrylujących i LV czteropolowych Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów granicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne kardiowerterów graniczne |
| a. | Waga: < 95g |  |
| b. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1, IS-4, DF-1 lub DF-4 |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii: minimum 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |
| a. | Rodzaje stymulacji: DDD/R/, DDI/R/, VDD/R/, VVI/R/, AAI/R/, BiV |  |
| b. | Częstość stymulacji: 40–150/min. |  |
| c. | Amplituda impulsu: 1.2–6.0 V, szerokość impulsu (A/V): 0,5–1,0 ms |  |
| d. | Czułość przedsionka/komory: 0,25/1,0 mV-2.0/1,2 mV |  |
| e. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |
| f. | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w komorze |  |
| g. | Gniazda do elektrod DF-1 lub DF-4 |  |
| h. | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii, monitorowanie oporności elektrod |  |
| i. | Możliwość programowania V-V delay i niezależnego programowania RV i LV |  |
| j. | Energia defibrylacji: min. 35J od pierwszej terapii |  |
| k. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| l. | Urządzenie współpracujące z elektrody LV czterolową |  |
| Ł | Możliwość dostarczenia urządzenia aktywującego bezprzewodowe przesyłanie danych |  |
| m. | Rok produkcji - od II kwartału 2016r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod stymulujących i defibrylujących |
| a. | Powłoka sterydowa wszystkich rodzajów elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji: Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna do wyboru, różne długości elektrod stymulujących i defibrylujących - do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J - do wyboru, elektrody LV typu OTW |  |
| e. | Czas zachowania sterylności: minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Gniazdo do elektrod DF-1 lub DF-4 |  |
| g. | Elektroda LV czterolowa IS-4 |  |
| h. | Elektrody do defibrylacji aktywne/pasywne, jedno i dwukilowe – do wyboru |  |
| i. | Gwarancja: 5 lat |  |
| j. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |

| 4. | Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Energia defibrylacji > 35J | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| b. | Automatyczny follow-up | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| c. | Nieodpłatna dostawa absorbowanych systemów antybakteryjnych redukujących ilość infekcji (max. 10 szt.) | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| d. | Funkcja ATP optymalizacja | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| e. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody, ERI /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak*/nie* | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |

* - niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru.

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W części 4 tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „a, b, c, d, e”). Nie wypełnienie części 4 tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a, b, c, d, e”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..…………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)