Załącznik nr 1A do SIWZ

Wymagane parametry techniczne zestawu do embolizacji tętniaków
naczyń wewnątrzczaszkowych

Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych	Potwierdzenie spełnienia / Warunków technicznych
1	Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych:
	- rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1.8F
	- długości: od 155 mm do 180mm
	- mikrocewniki o zmiennej miękkości
	- z dostępną końcówką w kształcie oliwki i z platynowym markerem na końcu
	- powlekane substancją hydrofilną
2	Sprężyna platynowa odczepiana mechanicznie:
	- średnica zwoju sprężyny: od 2mm do 20mm
	- długość sprężyny: od 2,5cm do 55 cm
	- duży wybór w zakresie kształtów ( min. 3 ) oraz skrętu, typ ,,helicalny”, ,,double” oraz ,,kosze3D”
	- flow- coile
3	Mikroprowadnik hybrydowy:
	- średnice: .007"; .008";
	- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm,
	- długość; 210 cm
4	Mikroprowadnik hybrydowy:
	- średnice: .012"; .014";
	- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm,
	- długość: 200 cm
5	Mikroprowadnik hybrydowy:
	- średnica: .012";
	- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm,
	- długość: 300 cm
6	Mikrocewnik prowadzący:
	- rozmiar: 5F/100cm i 6F/100cm
7	Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka:
	- średnica: 1.9/2.1 i 2.1/2.8
	- długość: 155cm
	- dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3cm
	- pokrycie hydrofilne
8	Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką:
	- rozmiar: części dystalnej – 1,2F, części proksymalnej – 2,7F
	- długość mikrocewnika: 165cm
	- długość odłączanej końcówki: 15mm
	- dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem
9	Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy:
	- średnice: od 2,5mm do 7,5mm
	- długości: od 12mm do 95mm
	- wykonany z drutu nitynolowego
	- dwa nieprzenikalne dla promieni rentgenowskich druty na całej długości stentu
	- dostępny w zestawie z cewnikiem prowadzącym, wypychaczem, rurką wprowadzającą, adapterem do zastawki Y i ,,torquerem”
10	Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych:
	- rozmiar balona: 4,5x15mm i 5,0x10mm
	- pokrycie hydrofilne
	- obecność 2-ch platynowych markerów
	- długość mikrocewnika: 160cm

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…................................ ….......................................................................................
/ miejscowość ,data / /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń
        woli w jego imieniu/