Załącznik nr 1A-1 do SIWZ
(do zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Wymagane warunki techniczne stymulatora rdzenia kręgowego do zadania nr 1
L.p.	Wymagane warunki techniczne stymulatora rdzenia kręgowego	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Stymulator rdzenia kręgowego:
	- stymulator ( generator ) jedno- lub do wyboru dwukanałowy
	- możliwość ustawienia do 24 niezależnych programów
	- stałe natężenie prądu – automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów
	- w zestawie programator pacjenta umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z programowaniem
	- stymulator posiadający funkcję stymuacji tonicznej i funkcję Burst w jednym urządzeniu, z ogniwem pierwotnym o pojemności 5,3 AHR,
	Elektrody:
	- możliwość zastosowania elektrod próbnych, małoinwazyjnych
	- ośmiokontaktowe, szesnastokonaktowe, dwudziestokontaktowe lub podwójne czterokontaktowe elektrody kompatybilne z generatorem jedno- lub dwukanałowym
	- w zestawie do wyboru elektrody przezskórne, chirurgiczne lub pośrednie
	- możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora
	- długość łączników do wyboru: 20cm, 30cm, 60cm
	- długość przewodu elektrod do wyboru: 30cm, 60cm, 90cm, 110cm
	- głowica do stymulatora próbnego EPG,
	- jałowy kabel do wykonania testu śródoperacyjnego,

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ
(do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Wymagane parametry techniczne zestawu z zastawką programowalną + programator
do zadania nr 2
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu z zastawką programowalną + programator ( skład zestawu )	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Zastawka programowalna sterowana magnetycznie o minimum 5 zakresach ciśnienia
2.	Dren komorowy – oddzielny
3.	Dren dootrzewnowy o otwartym końcu
4.	Prowadnik do drenu komorowego
5.	Programator

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ
(do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Wymagane parametry techniczne zestawu do stabilizacji międzywyrostkowej w odcinku ledźwiowym do zadania nr 3

L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji międzywyrostkowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	Implant sterylny – aktualna data ważności, seria , rozmiar
2.	Implant wykonany z bio-polimeru PEEK do mocowania między wyrostkami poprzecznymi kręgów
3.	Możliwość wykonania badania MRI ( 1,5T ) u chorego ze stabilizatorem
4.	Implanty - minimum 4 rozmiary-8,10,12,14,16 mm, posiadający ramiona stałe oraz ruchome zabieraki ,które po rozłożeniu tworzą tzw. ,,kołyskę”
5.	Kompletne instrumentarium

  Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ
(do zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Wymagane parametry techniczne zestawu do kyfoplastyki – zestawu do przezskórnej stabilizacji
  rekonstrukcji i biopsji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym do zadania nr 4
L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do kyfoplastyki – zestawu do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym ( skład zestawu )	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	1 mikser do zarabiania i przenoszenia cementu
2.	2 igły trepanobiopsyjne do nakłuć trzonu
3.	1 prowadnica
4.	2 balony do do odtworzenia wysokości trzonu
5.	2 strzykawki do napełniania balonów
6.	6 igieł do podawania cementu
7. / 8.	kiureta do przygotowania loży pod balon / cement / igła biopsyjna z strzykawką

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ
(do zadania nr 5)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Wymagane parametry techniczne zestawu do stabilizacji przeznasadowej u chorych z osteoporozą do zadania nr 5

L.p.	Wymagane parametry techniczne zestawu do stabilizacji przeznasadowej / u chorych z osteoporozą	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych
1.	-wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe
2.	-walcowy kształt gwintu, śruby kaniulowane wraz z dodatkowymi 6-cioma otworami w części dystalnej
3.	-system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym
4.	-średnica śrub od 5,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm oraz długością od 30 d0 55 mm ze skokiem co 5 mm
5.	-wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt
6.	- średnica pręta 5, 5 mm (pręt gładki- wygięty i prosty)
7.	- zestaw wraz ze śrubokrętami jednorazowego użytku służące do wkręcania śruby i jako kaniula robocza do podania cementu z podajnikiem
8.	- możliwość zastosowania śrub przy stabilizacji w technice otwartej jak i małoinwazyjnej (przezskórnej)
9.	- mikser jednorazowego użytku,
10.	- cement typu PMMA, sterylny
11.	-kompletne instrumentarium

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu