ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZAŁĄCZNIK NR 1A-1 do SIWZ
( do zadania nr 1)

ZADANIE NR 1
stymulator rdzenia kręgowego
L.p.	Wymagane warunki techniczne stymulatora rdzenia kręgowego	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych *
1.	Generator o stałym natężeniu prądu, funkcja stymulacji tonicznej jak i Burst, możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała. / Elektroda 20-kontaktowa z 5 kolumn, 4 rzędy, miniaturowe kontakty. / Przewody łącznikowe o długości 30 lub 60cm
2.	Generator o stałym natężeniu prądu, funkcja stymulacji tonicznej jak i Burst, możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała. / Elektroda 8-kontaktowa wraz z systemem do implantacji elektrody z prowadnikiem do sterowania w kanale. / System do przezskórnej implantacji elektrod chirurgicznych z miękkiego, przeziernego radiologicznie tworzywa. / Przewody łącznikowe o długości 30 lub 60cm
3.	Programator lekarski w języku polskim, możliwość ustawienia niezależnie wielu programów, praca w trybie bezprzewodowym
4.	Głowica do stymulacji próbnej oddzielnie zapakowana lub sterylny kabel oddzielnie zapakowany, tunalizator oddzielnie zapakowany

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK 1A-2 DO SIWZ
( do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 2

stymulator struktur głębokich mózgu

L.p.	Wymagane warunki techniczne stymulatora struktur głębokich mózgu	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Stymulator jednokanałowy lub dwukanałowy
2.	Łącznik do elektrody o długości 51cm
3.	Elektroda drażniąca czterokontaktowa o długości 40cm z fiksatorem
4.	Elektrody do ,,microrecording-u” – 5 szt.
5.	Kable do ,,microrecording-u” – 5 szt.
6.	Programator pacjenta
7.	Stimloc- 2 szt.
8.	Tunelizator

*Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK 1A-3 DO SIWZ
( do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 3

klatka typu PLIF wykonana z Tantalu

L.p.	Wymagane parametry techniczne klatki typu PLIF wykonanej / z Tantalu	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych *
1.	- Klatka typu PLIF w całości wykonana z Tantalu, / - struktura implantu przypominająca budowę kości (porowata 70-80%), / - elastyczność zbliżona do elastyczności kości naturalnej. / - dostępne w trzech długościach :26, 30, 34mm, szerokościach 9 i 11mm oraz / wysokości od 8 do 14mm (stopniowane co 1mm).

* Uwaga !
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-4 DO SIWZ
( do zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 4
zestaw do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych

Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1	Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych:
	- rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1.8F
	- długości: od 155 mm do 180mm
	- mikrocewniki o zmiennej miękkości
	- z dostępną końcówką w kształcie oliwki i z platynowym markerem na końcu
	- powlekane substancją hydrofilną
2	Sprężyna platynowa odczepiana mechanicznie:
	- średnica zwoju sprężyny: od 2mm do 20mm
	- długość sprężyny: od 2,5cm do 55 cm
	- duży wybór w zakresie kształtów ( min. 3 ) oraz skrętu, typ ,,helicalny”, ,,double” oraz ,,kosze3D”
	- flow- coile
3	Mikroprowadnik hybrydowy:
	- średnice: .007"; .008";
	- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm,
	- długość; 210 cm
4	Mikroprowadnik hybrydowy:
	- średnice: .012"; .014";
	- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm,
	- długość: 200 cm
5	Mikroprowadnik hybrydowy:
	- średnica: .012";
	- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm,
	- długość: 300 cm
6	Mikrocewnik prowadzący:
	- rozmiar: 5F/100cm i 6F/100cm
7	Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka:
	- średnica: 1.9/2.1 i 2.1/2.8
	- długość: 155cm
	- dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3cm
	- pokrycie hydrofilne
8	Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką:
	- rozmiar: części dystalnej – 1,2F, części proksymalnej – 2,7F
	- długość mikrocewnika: 165cm
	- długość odłączanej końcówki: 15mm
	- dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem
9	Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy:
	- średnice: od 2,5mm do 7,5mm
	- długości: od 12mm do 95mm
	- wykonany z drutu nitynolowego
	- dwa nieprzenikalne dla promieni rentgenowskich druty na całej długości stentu
	- dostępny w zestawie z cewnikiem prowadzącym, wypychaczem, rurką wprowadzającą, adapterem do zastawki Y i ,,torquerem”
10	Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych:
	- rozmiar balona: 4,5x15mm i 5,0x10mm
	- pokrycie hydrofilne
	- obecność 2-ch platynowych markerów
	- długość mikrocewnika: 160cm
11	Kateter z pętlą do uchwycenia elementów przemieszczających się w trakcie zabiegu wewnątrznaczyniowego

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-5 do SIWZ
( do zadania nr 5 )

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 5

zastawki

L.p.	Wymagane warunki techniczne zastawek			Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1.	Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową niskociśnieniową STANDARD/PEDIATR, który zawiera:
	- zastawkę z urządzeniem antysyfonowym
	- dren dokomorowy z oddzielnym prowadnikiem
	- dren dootrzewnowy z otwartym końcem o długości 90cm
2.	Dren dokomorowy do drenażu:
	- dren o średnicy wewnętrznej powyżej 5, długości około 35cm z prowadnikiem i łącznikiem Luer
3.	Wymienny worek do drenażu komorowego:
	- worek z możliwością upuszczenia płynu, sterylny, pakowany pojedynczo do drenażu komorowego
	- kranik trójdrożny do podłączenia czujnika komorowego
4.	Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową wysokociśnieniową STANDARD/PEDIATR, który zawiera:
	- zastawkę z urządzeniem antysyfonowym
	- dren dokomorowy z oddzielnym prowadnikiem
	- dren dootrzewnowy z otwartym końcem o długości 90cm
5.	Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową średnioociśnieniową STANDARD/PEDIATR, który zawiera:
	- zastawkę z urządzeniem antysyfonowym
	- dren dokomorowy z oddzielnym prowadnikiem
	- dren dootrzewnowy z otwartym końcem o długości 90cm
6.	Zestaw ze zbiornikiem płynu mózgowo-rdzeniowego Rickham lub równoważny, który zawiera:
	- zbiornik płynu mózgowo-rdzeniowego przeznaczony do umieszczenia bezpośrednio na otworze trepanacyjnym lub obok otworu trepanacyjnego o różnych średnicach bębenka
	- boczny wlot zamknięty pozwalający na podłączenie układu zastawkowego
	- zatyczkę przewodu
	- dren dokomorowy
	- boczny wylot zamknięty z możliwością podłączenia układu zastawkowego
	- zatyczkę wlotu
7.	Zestaw do drenażu komorowego, wyposażony w:
	- dren dokomorowy o długości 35cm z trokarem i łącznikiem Luer
	- zastawkę kierunku przepływu
	- zbiornik płynu 50ml
	- plastikowy panel z oznaczoną skalą ciśnienia i wyraźnie zaznaczonym poziomem
	- worek z możliwością upuszczania płynu lub worek zamienny sterylny, pakowany pojedynczo
	- kranik trójdrożny do podłączenia czujnika ciśnienia
	- zestaw sterylny
8.	Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego, wyposażony w:
	- dren lędźwiowy o długości 80cm z igłą Tuohy i łącznikiem Luer
	- worek z możliwością upuszczania płynu lub worek wymienny sterylny, pakowany pojedynczo
	- zestaw sterylny

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A – 6 DO SIWZ
( do zadania nr 6)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 6
zestaw z zastawką programowalną + programator

L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu z zastawką programowalną + programator ( skład zestawu )	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Zastawka programowalna sterowana magnetycznie o minimum 5 zakresach ciśnienia
2.	Dren komorowy – oddzielny
3.	Dren dootrzewnowy o otwartym końcu
4.	Prowadnik do drenu komorowego
5.	Programator

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK NR 1A-7 DO SIWZ
( do zadania nr 7)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 7
zestaw do stabilizacji międzywyrostkowej w odcinku lędźwiowym

L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji międzywyrostkowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Implant sterylny – aktualna data ważności, seria , rozmiar
2.	Implant wykonany z bio-polimeru PEEK do mocowania między wyrostkami poprzecznymi kręgów
3.	Możliwość wykonania badania MRI ( 1,5T ) u chorego ze stabilizatorem
4.	Implanty - minimum 4 rozmiary-8,10,12,14,16 mm, posiadający ramiona stałe oraz ruchome zabieraki ,które po rozłożeniu tworzą tzw. ,,kołyskę”
5.	Kompletne instrumentarium

 * Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-8 DO SIWZ
( do zadania nr 8)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 8

zestaw do stabilizacji dynamicznej międzywyrostkowej / międzyłukowej

L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji dynamicznej międzywyrostkowej / międzyłukowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Implant sterylny – aktualna data ważności, seria , rozmiar
2.	Implantowany pomiędzy wyrostki kolczyste za pomocą cięgien będących integralną częścią implantu.
3.	Możliwość wykonania badania MRI ( 1,5T ) u chorego ze stabilizatorem
4.	Implanty - minimum 4 rozmiary
5.	Kompletne instrumentarium

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-9 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 9
kosze szyjne z biomateriału wsuwalnych typu ACIF

L.p.	Wymagane warunki techniczne koszy szyjnych z biomateriału wsuwalnych typu ACIF	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Koszyk ACIF musi mieć dużą powierzchnię kontaktu autogennego z płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów. Musi posiadać karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją
2.	Możliwość oceny radiologicznej zrostu ze względu na pełną przenikalność materiału budulcowego dla promieni rtg
3.	Znaczniki dla oceny radiologicznej umiejscowienia implantu
4.	Kosz trwale oznakowany tj.: nr seryjny, parametry wielkości
5.	Zestaw musi zawierać pełną wymiarówkę koszy do odtworzenia anatomicznej lordozy kręgosłupa szyjnego z kątami lub bez kątów skosu
6.	Wysokość koszy od 4mm do 10 mm
7.	Kompletne instrumentarium
8.	Implanty wraz z instrumentarium muszą być dostarczone w oznakowanych firmowo opakowaniach przeznaczonych do sterylizacji / Przymiar odpowiadający rzeczywistej wielkości implantu

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-10 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 10
zestaw do wertebroplastyki

L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do wertebroplastyki	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Trokar do nakłucia trzonu
2.	System do przeznasadowego podawania cementu o obniżonej lepkości i podwyższonym kontraście do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowo wykazujących powinowactwo do złamań ( przerzut, naczyniak, szpiczak )
3.	Sterylne urzadzenie mieszająco-podające pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku
4.	Igła biopsyjna
5.	System zaopatrzony w zawór bezpieczeństwa, po naciśnięciu którego ustaje całkowite podawanie cementu
6.	Cement o obniżonej lepkości z kontrastem i czasem wiązania nie krótszym niż 5 min
7.	Igły do podawania cementu kostnego o dwóch długościach i trzech średnicach 10,11,13, oraz dwa kształty ostrzy stożkowei ścięte
8.	System zaopatrzony w przewód ,strzykawka z możliwością podania do 14ml cementu

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-11 DO SIWZ
( do zadania nr 11)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 11
zestaw do kyfoplastyki – zestaw do przezskórnej stabilizacji rekonstrukcji i biopsji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym

L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do kyfoplastyki – zestawu do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym ( skład zestawu )	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	1 mikser do zarabiania i przenoszenia cementu
2.	2 igły trepanobiopsyjne do nakłuć trzonu
3.	2 kaniule robocze
4.	1 prowadnica
5.	2 balony do odtworzenia wysokości trzonu w rozmiarach 15 mm i 20 mm
6.	2 strzykawki do napełniania balonów
7.	6 igieł do podawania cementu
8.	kiureta do przygotowania loży pod balon o zaginanej /łamanej „in situ” w końcówce w zakresie od 00 do 900 oraz o średnicy końcówki 7 i 8 mm
9.	Cement PMMA, dwuskładnikowy, o pojemności co najmniej 16 ml i czasie aplikacji min. 14-16 min, cement podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu
10.	igła biopsyjna z strzykawką
11.	Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-12
( do zadania nr 12)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 12
zestaw do mocowania pokrywy czaszki

L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do mocowania pokrywy czaszki	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Klips ze stopu tytanowego, złożony z dwóch krążków trzymających kość, umocowanych na wspólnym karbowanym trzpieniu, zakończonym zgrubieniem
2.	Wymagana możliwość wykonania badania MRI ( 1,5 T )
3.	Minimum 3 rozmiary – dostępność rozmiarów od min. 11mm do max. 20mm
4.	Kompletne instrumentarium do mocowania klipsów
5.	Aplikator klipsów dynamometryczny, w pełni automatyczny, bez konieczności wykonywania dodatkowych regulacji

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-13 DO SIWZ
( do zadania nr 13)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 13
klipsy naczyniowe do zamknięcia tętniaka
L.p.	Wymagane warunki techniczne klipsów naczyniowych do zamknięcia tętniaka	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Tytanowe zaciski tętniakowe ze stopu tytanu do leczenia malformacji naczyniowej mózgu sterylnie pakowane
2.	Czasowe proste ”Standard”: 7mm, 9mm, 11mm, 15mm, 17,5mm, 20mm
3.	Stałe zakrzywione: 6,5 mm, 8,3 mm, 10,2 mm, 13,7 mm, 15,3 mm
4.	Stałe proste: 7mm, 9mm, 11mm, 15mm, 17,5 mm, 20mm
5.	Stałe zagięte: 5,4 mm , 6,4 mm, 8,0 mm, 10,3 mm
6.	Stałe zakrzywione: 6,5 mm, 8,3 mm, 10,2 mm, 13,7 mm, 15,3 mm
7.	Stałe wygięte: 7,4 mm, 8,4 mm, 10,5 mm
8.	Stałe bagnetowe: 7 mm, 9 mm, 12 mm
9.	Stałe łamane: 5mm, 7mm, 10mm
10.	Stałe profilowane: 6,7 mm, 9,0 mm, 7,0 mm, 9,3 mm, 11,3 mm, 7,8 mm, 11,4 mm, 8,6 mm
11.	Stałe okienkowe o średnicy 3,5mm, zagięte: 5 mm, 7,5 mm, 10 mm
12.	Stałe okienkowe o średnicy 5mm, proste: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6mm, 9mm
13.	Stałe okienkowe o średnicy 3,5mm, profilowane: 5 typów 5mm-10mm
14.	Czasowe proste mini: 3mm, 5mm, 7mm
15.	Stałe proste mini: 3mm, 5mm, 7mm
16.	Stałe proste mini wąskie: 3mm, 5mm
17.	Stałe zagięte mini: 3,9 mm, 5,0 mm
18.	Stałe mini bagnetowe: 4mm, 7mm
19.	Stałe proste mini wąskie: 3mm, 5mm
20.	Stałe mini zagięte wąskie: 2,8 mm, 4 mm, 4,7 mm
21.	Stałe mini wygięte: 4,7 mm

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-14 DO SIWZ
( do zadania nr 14)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 14
proteza trzonu odcinka szyjnego – teleskopowej

L.p.	Wymagane warunki techniczne protezy trzonu odcinka szyjnego – teleskopowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Implant z biomateriału ( peek )
2.	W przypadku materiału niewidocznego na zdjęciach rtg, znacznik radiologiczny umożliwiający określenie położenia protezy
3.	Możliwość zastąpienia 1 do 3 trzonów
4.	Wydłużenie konstrukcji implantu mechanizmem „in situ”
5.	Blokada wydłużenia implantu
6.	Możliwość kilkakrotnego wydłużania / skracania implantu
7.	Płytki graniczne o karbowanej powierzchni zapobiegającej migracji
8.	Kompletne instrumentarium do implantacji wraz z dystraktorem sąsiadujących trzonów

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-15 DO SIWZ
( do zadania nr 15)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 15
zestaw do stabilizacji przeznasadowej u chorych z osteoporozą
L.p.	Wymagane parametry techniczne zestawu do stabilizacji przeznasadowej u chorych z osteoporozą	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Zestaw o składzie: 4xśruba, 2xpręt łączący, 4xbloker pręta.
2.	-wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe
3.	-walcowy kształt gwintu, śruby kaniulowane wraz z dodatkowymi 6-cioma otworami w części dystalnej
4.	-system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym
5.	-średnica śrub od 5,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm oraz długością od 30 d0 55 mm ze skokiem co 5 mm
6.	-wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt
7.	- średnica pręta 5, 5 mm (pręt gładki- wygięty i prosty)
8.	- zestaw wraz ze śrubokrętami jednorazowego użytku służące do wkręcania śruby i jako kaniula robocza do podania cementu z podajnikiem
9.	- możliwość zastosowania śrub przy stabilizacji w technice otwartej jak i małoinwazyjnej (przezskórnej)
10.	- mikser jednorazowego użytku,
11.	- cement typu PMMA, sterylny
12.	-kompletne instrumentarium

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK NR 1A-16 DO SIWZ
( do zadania nr 16)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 16
zestaw do stabilizacji czaszkowo – kręgowej

L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji czaszkowo – kręgowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Śruby tulipanowe wieloosiowe, samogwintujące
2.	Śruby do stabilizacji C1/ C2 – przezstawowe, korowe i typu „shaft”
3.	Śruby potyliczne, samogwintujące
4.	Pręty i płytki potyliczne o różnych długościach lub do przycinania
5.	Możliwość bocznego do śruby osadzania pręta
6.	Łączniki poprzeczne
7.	Haki laminowane o różnych rozmiarach
8.	W skład zestawu wchodzi: 6 śrub do potylicy, 4 śruby szyjne, 2 haki laminarne, 2 pręty szyjno-potyliczne wraz z płytkami potylicznymi, 1 poprzeczka

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A -18 DO SIWZ
( zadania nr 18)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 18
klatka szyjna do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej

L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych wykonana z stopu tytanu –typu ,,Cellurar Titanium” o właściwościach hydrofilnych (tytan komórkowy)
2.	Kształt koszyka anatomiczny składający się z 20 % metalu i 80 % porowatej struktury
3.	Klatki o wysokości od 4 do 8 mm ,stopniowane co 1mm,w min. 2 rozmiarach (18x14mm i 16 x 12 mm)
4.	Obecność dodatkowych znaczników radiologicznych. Brak potrzeby biomateriałów przyspieszających zrost kostny
5.	Klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu
6.	Instrumentarium z ogranicznikami w min. 8 rozmiarach
7.	Narzędzia do wprowadzania i usuwania klatek

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-19 DO SIWZ
( do zadania nr 19)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 19
kolagenowa substancja do wypełniania ubytków kości

L.p.	Wymagane parametry techniczne kolagenowej substancji do wypełniania ubytków kości	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	- porowata struktura materiału umożliwiająca penetrację tkanki, / - doskonała zgodność tkankowa, / - całkowicie wchłanialna, / - wspomaganie wzrostu autologicznej tkanki gąbczastej,

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-20 DO SIWZ
( do zadania nr 20)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 20
zestaw leczenia udarów mózgowych
L.p.	Wymagane warunki techniczne do zestawu leczenia udarów mózgowych	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Stent o rozmiarach: / - 3x15 mm / - 4x20 mm / - 6x30 / - trzy markery w części dystalnej stentu i jeden w części proksymalnej
2.	Cewnik prowadzący z balonem rozmiarach: / - 6F/100 cm / - 8 F/110 cm / - zmienne średnice balonu w zależności od stopnia wypełnienia / - długość balonu 11-12 mm
3.	Cewnik prowadzący zbrojony: / - proximal 4,2 f distal 3,9 f /120 i 135 cm / - proximal 6,0 f distal 4,9,f / 105 ,115,125,135 cm / - proximal i distal 6 f / 95,105,115,125 cm / - końcówka cewnika prosta / - znacznik na końcu dystalnym
4.	Mikrocewnik do wprowadzenia stentu: / - o średnicy :0,41mm dł. 155 cm / - o średnicy 0,51 mm dł. 155cm / - o średnicy 0,60 mm dł. 155 cm / - o średnicy 0,74 mm dł. 155 cm / - o średnicy 0,82 mm dł. 155 cm / - o średnicy 1,02 mm dł. 135 lub 140 cm / - minimum jeden marker na końcu dystalnym cewnika
5.	Mikroprowadnik hybrydowy o rozmiarach: / - 0,007 /210 cm / - 0,008 /210 cm / - dostępne z końcówką ,,J”

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

  ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK NR 1A-21 DO SIWZ
( do zadania nr 21)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 21
zestaw do stabilizacji zęba obrotnika

L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do zęba obrotnika	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	- śruby kaniulowane, o pełnym gwincie, samowiercące o średnicy 4mm / oraz długości 36mm-50mm stopniowane co 2mm
2.	- śruby kaniulowane, kompresyjne ( z gwintem na przedniej części śruby, która z części gwintowanej przechodzi w część cylindryczną), / - samowiercące o średnicy 4mm o długości 30mm – 50mm, stopniowane co 2mm
3.	- w zestawie druty kirschnera gwintowane oraz z zaokrągloną końcówką
4.	- instrumentarium zawierające prowadnice, szydło, nawiertak do kości kortykalnej, wiertło kaniulowane, trokar, / - miarkę do śrub, śrubokręt heksagonalny oraz uniwersalny uchwyt
5.	- implanty oraz narzędzia dostarczane w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK NR 1A-22 DO SIWZ
( do zadania nr 22)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 22
 zestaw do protezy trzonu odcinka szyjnego – tytanowej

L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu do protezy trzonu odcinka szyjnego – tytanowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Trzy rozmiary będące w kontakcie z blaszką graniczną trzonu od 12 mm do 32 mm r
2.	Regulowana wysokość implantów od 15 mm do 119 mm
3.	Implant dostępny w co najmniej 5 kątach nachylenia
4.	Implant jednoelementowy – stop tytanu
5.	Możliwość wypełnienia wiórem kostnym
6.	Ząbkowana powierzchnia klatki granicznej zawierające dodatkowe kolce mkocujące do blaszki granicznej
7.	Kompletne instrumentarium

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK NR 1-23 DO SIWZ
( do zadania nr 23)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 23
zestaw -klatka TLIF- do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej

L.p.	Wymagane warunki techniczne zestawu	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Klatki podłużne typu ,,banan”o wysokości 7-15 mm ze skokiem co 2 mm
2.	Klatki o wymiarach 10x28mm i 12x32mm
3.	Brak potrzeby stosowania biomateriałów przyspieszających zrost
4.	Wykonane z tytanu komórkowego
5.	Klatki równoległe oraz klatki z zachowaniem kształtu anatomicznego ,górnej i dolnej blaszki granicznej z kątem 8* lordozy lędźwiowej
6.	Znacznik radiologiczny krawędzi przedniej, boków i tylnej
7.	Klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu – przymiary odzwierciedlające rzeczywisty wymiar implantu

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK NR 1A-24 DO SIWZ
( do zadania nr 24)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 24
stymulator rdzenia kręgowego
L.p.	Wymagane warunki techniczne stymulatora rdzenia kręgowego	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Stymulator rdzenia kręgowego ośmiokontaktowy, czterokontaktowy, przezskórny, bezprzewodowy
2.	W zestawie programator lekarski, umożliwiający pełną obsługę stymulatora pacjenta łącznie z oprogramowaniem i baterią zewnętrzną dla pacjenta

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK NR 1A-25 DO SIWZ
( do zadania nr 25)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 25
materiał hydroksyapatytowy do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci granulatu

Lp.	Wymagane warunki techniczne materiału hydroksyapatytowego do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci granulatu	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1	Jałowo pakowany o pojemności od 2ml do 5ml
2	Wielkość granulatu w przedziale od 2mm do 4mm
3	Dopuszczona modyfikacja nazwy chemicznej i składu pod warunkiem zachowania właściwości polegającej na stanowieniu rusztowania dla zrostu kostnego oraz makroporacji materiału przez wzrastającą kość.

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK NR 1A-26 DO SIWZ
( do zadania nr 26)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 26
materiał hydroksyapatytowy do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci pasty

Lp.	Wymagane warunki techniczne materiału hydroksyapatytowego do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci pasty	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych*
1.	Jałowo pakowany o pojemności od 2ml do 16ml
2	Dopuszczona modyfikacja nazwy chemicznej i składu pod warunkiem zachowania właściwiości polegającej na stanowieniu rusztowania dla zrostu kostnego oraz makroporacji materiału przez wzrastającą kość.

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-27 DO SIWZ
( do zadania nr 27)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU
ZADANIE NR 27
zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowo - krzyżowego przy użyciu śrub przeznasadowych
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowo - krzyżowego przy użyciu śrub przeznasadowych	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Zestaw o składzie: 4xśruba, 4xbloker, 2xpręt, poprzeczka.
2	Zestaw powinien zawierać śruby transpedikularne, tulipanowe, mono i poliaksjalne / o podwójnym gwincie do kości gąbczastej i korowej. O długościach od 20 mm do 60 mm oraz średnicach od 4 mm do 8 mm ze stopniowaniem co 0,5 mm
3	W zestawie powinna istnieć możliwość zastosowania haków monoaksjalnych (laminarnych, pedikularnych w trzech rozmiarach oraz poprzecznych wydłużonych, odgiętych) niskoprofilowanych
	Implanty powinny być blokowane jednym elementem blokującym, pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby. Mocowanie pręta powinno być od góry w osi śruby lub haka
	Pręty powinny posiadać różne długości od 40 mm do 500 mm, średnica 5,5 mm i 6,0 mm. Pręt powinien być dwułukowy, wstępnie dogięty, wykonany z tytanu - chromokobalt. Pręt z fizjologicznymi kątami zagięcia z liniowym troakarem wzdłuż implantu
	Powinna istnieć możliwość zastosowania prętów dynamicznych wykonanych ze stopu tytanu o średnicy 5,5 mm długości od 40 mm co najmniej 240 mm
	Możliwość fiksacji pręta pod różnym kątem
	W zestawie powinny znajdować się łączniki poprzeczne ,łączniki równoległe typu domino ,łączniki typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby oraz staplery
	Implanty powinny posiadać trwałe oznaczenia
	Instrumentarium powinno zawierać instrument pozwalający na przyciągnięcie pręta do śruby ,narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną
	Instrumentarium wraz z implantami powinno znajdować się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
	Materiał z jakiego powinny zostać wykonane to stop tytanu

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu
      ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-28 DO SIWZ
( do zadania nr 28)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 28
zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego przy użyciu śrub nawigowalnych
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego przy użyciu śrub nawigowalnych	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego przy użyciu śrub transpedikularnych tulipanowych wielokątowych neuronawigowalnych składający się z czterech śrub transpedikularnych, dwóch prętów podłużnych i elementów mocujących, jednego prętu poprzecznego wraz z elementami mocującymi
2	Wyposażenie i warunki zestawu:
	- wielokątowe śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu z samogwintującym początkiem śruby, walcowy kształt rdzenia śruby, ujemny kąt pióra gwintu ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku
	- haki laminarne i pedikularne
	- średnica śrub od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm
	- średnica pręta 5,5mm, pręty proste i wstępnie wygięte
	- łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łacznika
	- system mocowania śruby lub haka do pręta oparty na jednym elemencie blokująco – zabezpieczającym, umożliwiającym trwałe i jednoznaczne mocowanie (klucz dynamometryczny lub urywany element blokujący)
	- średnica łba śruby wraz z elementem blokująco – zabezpieczającym nie może przekraczać 13mm
	- możliwość stosowania śrub poprzecznych wprowadzanych w talerze biodrowe
	- średnice śrub kodowane kolorami
	- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem zabezpieczająco – blokującym maximum 5mm ponad pręt
3	Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji
4	Implanty kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem do neuronawigacji / z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji: / System – typ: Stealth Stadion S7 / Rama: Leksell Stereotactic System / Generator: Leksell Neuro Generator

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-29 DO SIWZ
( do zadania nr 29)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 29
zestaw koszy wsuwalnych typu PLIF stałych z biomateriału

Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu koszy wsuwalnych typu PLIF stałych / z biomateriału	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Wyposażenie i warunki zestawu:
	- co najmniej dwa stopnie skoku PLIF umożliwiające odtwarzanie naturalnej krzywizny kręgosłupa
	- przynajmniej trzy rozmiary grubości koszy, wysokości w przedziale od 8mm do 14mm i długości w przedziale od 22mm do 26mm
	- duża powierzchnia kontaktu przeszczepu autogennego z płaszczyzną trzonów sąsiadujących kręgów
	- możliwość oceny radiologicznej zrostu ze względu na pełną przenikliwość materiału budulcowego kosza dla promieni RTG
	- znaczniki do oceny radiologicznej położenia implantu
	- implanty trwale oznakowane np. nr seryjny oraz parametry wielkości
2	Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji. Instrumentarium musi zawierać instrumenty do przygotowania przestrzeni międzytrzonowej, przymiary, retraktory oponowo – korzeniowe, instrumenty do osadzania implantu

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-30 DO SIWZ
( do zadania nr 30)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 30
zestaw do przedniej stabilizacji kręgosłupa szyjnego (1 płytka + 4 śruby)

Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do przedniej stabilizacji kręgosłupa szyjnego (1 płytka + 4 śruby)	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Wyposażenie i warunki zestawu:
	- elementy blokujące śrubę, które stanowią fizyczną całość z płytką i zapewniające jednoczasowe mocowanie jej do kręgosłupa wraz z blokowaniem wkręta przed wypadaniem
	- niski profil płytki (maksymalnie 2mm grubości)
	- płytki 2, 3, 4-poziomowe o wymiarach w zakresie minimum od 24mm do 67,5mm
	- wkręty samonawiercające jednokorówkowe o co najmniej trzech długościach i dwóch grubościach (rewizyjne) o różnych kolorach w zależności od długości śruby
	- prosty mechanizm wykręcania i odzyskiwania wkrętów z możliwością ich ponownego użycia lub zastosowania wkrętów rewizyjnych
	- ażurowa konstrukcja płytek pozwalająca na swobodne śledzenie procesu zrostu stabilizowanego odcinka kręgosłupa
	- implanty trwale oznakowane np. nr seryjny oraz parametry wielkości
2	Implanty trwale oznakowane wra z z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji.

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-31 DO SIWZ
( do zadania nr 31)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 31
zestawu transpedikularnego do korekty kręgozmyku
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu transpedikularnego do korekty kręgozmyku	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Zestaw składający się z 4 śrub/haków, 2 prętów, 4 blokerów, 1 poprzeczki
2	Wyposażenie i warunki zestawu:
	- tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo – lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa
	- śruby o trzonie cylindrycznym i z gwintem na całej długości, tulipanowe ze sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem oraz śruby kaniulowane
	- śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami
	- atraumatyczne zakończenie śruby
	- stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej
	- jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący
	- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem
	- wsteczny kształt gwintu na styku śruba – element blokujący
	- wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”
3	Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji.

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-32 DO SIWZ
( do zadania nr 32)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 32
zaciski tętniakowe i implantowe

poz. 1
Lp.	Wymagane warunki techniczne tytanowych beleczkowych zacisków tętniakowych	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Tytanowe beleczkowe zaciski tętniakowe do trwałej okluzji wrzecionowatych i gigantycznych tętniaków naczyń mózgowych (głównie tętnicy szyjnej)
2	Klipsy okienkowe tytanowe
3	Okienko o średnicy 5mm z poprzeczką szczęk na końcu ramion klipsa ustawioną pod kątem 90 stopni lub pod kątem 45 stopni w stosunku do płaszczyzny sprężyny
4	Instrumentarium: 2 sztuki aplikatorów do klipsów Yasargila Standard

poz. 2
Lp.	Wymagane warunki techniczne długich zacisków tętniakowych	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Długie zaciski tętniakowe do leczenia malformacji naczyniowych mózgu
2	Wykonane ze stopu PHYNOX, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym
3	Mechanizm „blokowy” antyzmykowy, przeciwdziałający efektowi nożycowania
4	Szczęki z wyżłobieniami piramidowymi, atraumatycznymi
5	Podwójna sprężyna o wzmocnionej sile ścisku do 190g (1,86N) dla klipsów 30mm lub 200g (1,96N) dla klipsów 35mm i 40mm
6	Instrumentarium: 2 sztuki kleszczyków aplikacyjnych do długich zacisków tętniakowych

poz. 3
Lp.	Wymagane warunki techniczne implantu opony twardej	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Rozmiary: 4cm x 5cm, 6cm x 8cm, 1,5cm x 3cm
2	Implant jednorazowego użytku
3	Rozmiar asortymentu do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A – 33 DO SIWZ
( do zadania nr 33)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 33
materiały jednorazowe do neuronawigacji
Lp.	Wymagane warunki techniczne materiałów jednorazowych do neuronawigacji	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Marker pasywny do neuronawigacji:
	- elementy jednorazowe
	- pakowane sterylnie po 5 sztuk w opakowaniu
2	Znacznik rejestracyjny:
	- elementy jednorazowe
	- pakowane po 100 sztuk w opakowaniu
3	Igła biopsyjna pasywna z blokadą głębokości i przymiarem:
	- jednorazowa igła biopsyjna z blokadą głębokości i przymiarem
	- pakowana sterylnie
4	Prowadnik igły NAVIGUS pasywny, zewnętrzny:
	- jednorazowy zestaw pakowany sterylnie
	- zestaw zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, prowadnik igły, blokadę prowadnika, wkręty kostne, wkrętak, reduktory średnicy do prowadnika igły

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-34 DO SIWZ
( do zadania nr 34)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 34

dekompresor
Lp.	Wymagane warunki techniczne dekompresora	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Zestaw do przezskórnego, mechanicznego usuwania wypuklin jądra miażdżystego
2	Trzy różne długości igieł – prowadnic do wprowadzania zgłębnika odbarczającego 3”, 6”, 9” oraz dwie różne średnice 1,0mm i 1,5mm
3	Dwa różne kształty prowadnic: prosty i zakrzywiony, umożliwiające wybranie optymalnej opcji dostępu do wypukliny

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-35 DO SIWZ
( do zadania nr 35)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 35
marker skórny sterylny z linijką

Lp.	Wymagane warunki techniczne markera skórnego sterylnego z linijką	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Marker chirurgiczny do oznaczania linii cięcia na ciele pacjenta z linijką
2	Odporny na zmywanie
3	Uniwersalna końcówka pozwalająca na oznaczanie o szerokości 0,2-2mm, w ciemnym kolorze
4	Nietoksyczny, nieplamiący, szybko schnący
5	Sterylne, pakowane pojedynczo
6	Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-36 DO SIWZ
( do zadania nr 36)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 36
zestaw do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego

Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Proteza w różnych rozmiarach: / szerokość: 15mm i 17mm / głębokość: 12,5mm, 14mm, 15mm i 16mm / wysokość: 6mm i 7mm
2	Proteza w każdym rozmiarze pakowana sterylnie jako całość i zakładana jednoetapowo
3	Możliwość zakładania protezy wielopoziomowo bez zagrożenia krzyżowania się elementów stabilizujących
4	Wyposażenie i warunki zestawu:
	- dynamiczna proteza dysku szyjnego z sześcioma stopniami swobody
	- dwie tytanowe płytki przylegające do powierzchni sąsiadujących trzonów, dostosowane do anatomicznej budowy odcinka szyjnego kręgosłupa
	- sztuczne jądro – sprężysto – elastyczny polimer zaprojektowany, by symulować naturalne jądro miażdżyste
	- sztuczny pierścień przeznaczony do symulacji naturalnego pierścienia
	- osłona pierścienia zabezpieczająca przed przerostem kostnym
	- ząbkowane szyny wzdłużne o maksymalnej wysokości 2mm, gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów
	- płytki dotrzonowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację (tytan)
	- narzędzie do zaznaczenia rowków na powierzchniach przylegających trzonów
	- narzędzie do oznaczenia rozmiarów docelowej protezy
	- aplikator do wprowadzenia sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego
5	Implanty trwale oznakowane
6	Instrumentarium niezbędne do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-37 DO SIWZ
( do zadania nr 37)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 37
zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej jedno i wielopoziomowej
poz. 1
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej jednopoziomowej	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Zestaw składający się z 4 śrub z blokerami, 2 prętów wygiętych, drutów do wprowadzania śrub, zestawu igieł do nakłuwania trzonu
2	Wielokątowe, kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby
3	System mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco – zabezpieczającym
4	Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny)
5	Średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – mocującym nie może przekraczać 14mm
6	Średnica śrub: od 5,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm
7	Długość śrub: od 35mm do 55mm
8	Pręty gładkie, wstępnie wygięte z ostrym końcem
9	Materiał: stop tytanu
10	Kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych i przezskórne ich połączenie prętami
11	Instrumentarium pozwalające na powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub
12	Instrumentarium zapewniające wykonanie przeskórnego wprowadzenia pręta poprzez 2 zaimplantowane przeskórnie śruby. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub)
13	Zestaw implantów i narzędzi kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji: / System – typ: Stealth Stadion S7 / Rama: Leksell Stereotactic System / Generator: Leksell Neuro Generator

poz. 2
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej wielopoziomowej	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Zestaw składający się z 8 śrub z blokerami, 2 prętów prostych, drutów do wprowadzania śrub, zestawu igieł do nakłuwania trzonu
2	Wielokątowe, kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby
3	Walcowy kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby
4	System mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco – zabezpieczającym
5	Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny)
6	Średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – mocującym nie może przekraczać 14mm
7	Średnica śrub: od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm
8	Pręty gładkie, proste w różnych długościach od 70mm do 260mm z ostrym końcem
9	Materiał: stop tytanu
10	Kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych
11	Instrumentarium zapewniające wykonanie przeskórnego wprowadzenia pręta poprzez 4 zaimplantowane przeskórnie śruby. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub
12	Zestaw implantów i narzędzi kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji: / System – typ: Stealth Stadion S7 / Rama: Leksell Stereotactic System / Generator: Leksell Neuro Generator

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-38 DO SIWZ
( do zadania nr 38)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 38
proteza kości czaszki

Lp.	Wymagane warunki techniczne protezy kości czaszki	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Dzianina poliestrowo – polipropylenowa
2	Implant identyfikowany z naturalną kością pod względem właściwości fizycznych
3	Duża wytrzymałość
4	Nietoksyczna
5	Brak cieniodajności dla promieni RTG
6	Rozmiar asortymentu do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb
7	Narzędzia do cięcia protezy kości czaszki

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadani

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-39 DO SIWZ
( do zadania nr 39)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 39
zestaw mikropłytek do twarzoczaszki
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu mikropłytek do twarzoczaszki	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych *
1	Mikropłytki tytanowe o niskim profilu
2	Śruby o średnicy 1,5mm oraz śruby ,,ratunkowe”
3	Śruby o minimum pięciu długościach
4	Śruby samogwintujące
5	W zestawie płytki o różnych kształtach: / - proste (minimum 3 długości) / - proste z mostkiem / - płytki L / - płytki T / - płytki X / - płytki Y / - płytki kwadratowe / - płytki prostokątne
6	Kompletne instrumentarium do implantacji mikropłytek

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadani

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-40 DO SIWZ
( DO ZADANIA NR 40)

ZADANIE NR 40
zestaw klatek lędźwiowych do techniki TLIF/PLIF
Lp.	Wymagane warunki techniczne zestawu klatek lędźwiowych do techniki TLIF	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Wyposażenie i warunki zestawu:
	- możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej,
	- możliwość implantacji techniką TLIF (implant zagięty) lub PLIF (implanty proste)
	- implanty typu TLIF (zagięte): tytanowe, o siatkowej/ kratowej strukturze o powierzchni górnej i dolnej wyposażonej w „płozy” promujące samonaprowadzanie i stabilną fiksację implantów w przestrzeni międzytrzonowej, powierzchniach bocznych gładkich oraz o czole w kształcie pocisku. Wysokość implantu w zakresie co najmniej 7 do 17 mmm stopniowane co 1 mm, co najmniej trzy długości implantu w zakresie 25 do 35 mm. Narzędzie do implantacji umożliwiające kontrolowane przemieszczanie i obrót implantu do kąta 90 stopni.
	- implanty typu PLIF ( proste): tytanowe, o siatkowej/ kratowej strukturze, o powierzchniach górnej i dolnej wyposażonych w karby zabezpieczające implant przed dyslokacja, powierzchniach bocznych gładkich oraz o czole w kształcie pocisku. / Wysokość implantu w zakresie minimalnie 6 do 11 mm stopniowane co 1 mm, co najmniej trzy długości implantu w zakresie 22 do 28 mm
	- w zestawie poza narzędziami do implantacji narzędzia do oczyszczenia przestrzeni międzytrzonowej oraz komplet dystraktorów/przymiarów
2	Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji
3	W skład zestawu wchodzi: 1 kosz typu TLIF lub 2 kosze typu PLIF

       *Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadani

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-41 DO SIWZ
( do zadania nr 41)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 41
forma wraz z cementem do odtwarzania ubytku

Lp.	Wymagane warunki techniczne formy do kraniotomii wraz / z cementem do odtwarzania ubytku	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Forma wykonana z kopolimeru polioksymetylenowego ( POM-C ) .
2	Wykonywana na zamówienie dla indywidualnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej, przy użyciu precyzyjnej komputerowej metody elementów skończonych.
3	Formy dostępne w dwóch rozmiarach: forma mniejsza – do 60cm³ i forma większa – poniżej 60cm³.
4	Cement kostny PMMA, przeznaczony do kranioplastyki przy użyciu formy wykonanej z POM-C ( nie wchodzący w reakcję z polioksymetylenem podczas wysokiej temperatury wiązania cementu ), dostarczany w postaci sterylnej, o dwóch typach gęstości: średniej i niskiej, wymagany również / w wersji z antybiotykiem ( gentamycyną ); pakowany po 40 gram.

       *Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadani

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-42 DO SIWZ
( do zadania nr 42)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 42
Sondy pedikularne

Lp.	Wymagane warunki techniczne sond pedikularnych	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych*
1	Jednorazowy zgłębnik z elektronicznym układem do wyznaczania trajektorii pod śrubę transpedikularną wewnątrz nasady i trzonu kręgu.
2	3 średnice końcówki sondy: 2,5mm, 3,2mm, 4,0mm.
3	Dostępna sonda kanałowana oraz wygięta.
4	Długość min. od 40 mm do 55 mm z zaznaczoną kalibracją głębokości.
5	Zestaw w opakowaniu sterylnym, po otwarciu – gotowy do użycia.

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadani

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-43 DO SIWZ
( do zadania nr 43)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 43
proteza mechaniczna dysku lędźwiowego

L.p.	Wymagane warunki techniczne protezy mechanicznej dysku lędźwiowego	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych *
1.	Trójelementowa dynamiczna proteza dysku lędźwiowego, zbudowana z dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej ( ruchomość na połączeniu metal/PE )
2.	System umożliwiający śródoperacyjne podjęcie decyzji o sposobie założenia implantu : centralnie od przodu lub przednio – bocznie w stosunku do osi kręgosłupa
3.	Elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację
4.	Wkładka PE z możliwością ślizgowej ( przód – tył ) zmiany swego położenia – w celu odtworzenia naturalnej zmiany położenia osi obrotu i podparcia kręgosłupa
5.	Płytki do trzonów w czterech rozmiarach wielkości oraz trzech rozmiarach pochylenia ( płytka dolna - 0º, płytka górna o kątach odtworzenia lordozy - 6º i 11º )
6.	Wkładka PE w czterech rozmiarach wysokości
7.	Brak elementów wystających na przednią ścianę trzonu
8.	Każdy element sterylny oraz oddzielnie zapakowany
9.	Kompletne instrumentarium do implantacji zawierające: / - narzędzia do zakładania implantu centralnie lub bocznie, narzędzia do disektomii oraz do operacji rewizyjnych / - narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu / - narzędzia na długich rączkach do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant, m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki / - retraktor do bezpiecznego dojścia do kręgosłupa – np. w formie ramy z hakami mocowanymi do stołu operacyjnego lub mocowanymi do trzonów / - zamykane pojemniki na narzędzia

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadani

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-44 DO SIWZ
( do zadania nr 44)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 44

proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego

L.p.	Wymagane warunki techniczne protezy mechanicznej trzonu lędźwiowego	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych *
1.	Proteza trzonu: / - trzy rozmiary implantu od 12 mm do 32 mm / - regulowana wysokość implantu w zakresie od 15 mm do 119 mm / - implant uzyskujący pożądaną wysokość za pomocą jednostajnego, kontrolowanego rozkręcania w ciele pacjenta dla zapewnienia optymalnego dopasowania do anatomii / - implant dostępny w pięciu kątach nachylenia podstawy w płaszczyźnie strzałkowej / - implant – jednoelementowy materiał stop tytanu / - możliwość wypełniania wiórem kostnym / - ząbkowana powierzchnia klatki granicznej zawierająca dodatkowe kolce mocujące do blaszki granicznej

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadani

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-45 DO SIWZ
( do zadania nr 45)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 45
klatka międzytrzonowa typu PLIF z mechanizmem pozwalającym na odtwarzanie kąta lordozy

L.p.	Wymagane parametry techniczne klatki międzytrzonowej typu PLIF / z mechanizmem pozwalającym na odtwarzanie kąta lordozy	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych *
1.	- Materiał implantu PEEK / - Implant dostarczany w sposób sterylny, trwale oznakowany marką, nr seryjnym oraz parametrem wielkości / - klinowy kształt implantu zapewniający swobodne i precyzyjne, wprowadzenie implantu w przestrzeń międzytrzonową / - Różne rozmiary wysokości / - dwa kąty skosu klatek: 0 stopni i 6 stopni / - obecność markerów RTG / -powierzchnia implantu ostro ząbkowana / - w zestawie wymagane są frezy z oznaczeniem wysokości implantu / - wymagane są tarniki oraz łyżki proste i kątowe do usuwania resztek elementów chrzęstnych

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadani

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK NR 1A-46 DO SIWZ
( do zadania nr 46)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 46

klatka typu TLIF wykonane z PEEK

L.p.	Wymagane parametry techniczne klatki TLIF wykonane z PEEK	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych *
1.	- Klatka TLIF wykonana z PEEK Optima / - długości 27 i 32 mm, / - wysokość od 7 do 18 stopniowane co 1 mm, / - kąt lordozy 0 i 6 stopni, / - narzędzie pozwalające na zmianę kąta podczas implantacji do 55 stopni

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadani

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-47 DO SIWZ
( do zadania nr 47)

ZADANIE NR 47
implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej

L.p.	Wymagane parametry techniczne implantów do chirurgii szczękowo-twarzowej	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych *
1.	Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne – specjalne wyposażenie, w tym instrumentaria w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadani

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁACZNIK NR 1A-48 DO SIWZ
( do zadania nr 48)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 48
płytki oraz śruby do rekonstrukcji dna oczodołu

L.p.	Wymagane parametry techniczne płytek oraz śrub do rekonstrukcji dna oczodołu	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych *
1.	Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne – specjalne wyposażenie, w tym instrumentaria w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.
2.	Śruby do mocowania bloków kostnych muszą być dostarczone wraz z instrumentarium do montażu śrub, kaseta chirurgiczna + śrubokręty.

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadani

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1A-50 do SIWZ
( do zadania nr 50)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

ZADANIE NR 50
Części zamienne do neurostymulatorów rdzeniowych (SCS)
L.p.	Wymagane warunki techniczne części zamiennych do neurostymulatorów rdzeniowych (SCS)	Potwierdzenie spełnienia / warunków technicznych *
1.	Generator o stałym natężeniu prądu, funkcja stymulacji tonicznej jak i Burst, możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała
2.	Elektroda 20-kontaktowa z 5 kolumn, 4 rzędy, miniaturowe kontakty
3.	Elektroda 8-kontaktowa wraz z system do implantacji elektrody z prowadnikiem do Sterowania w kanale. System do przezskórnej implantacji elektrod chirurgicznych z miękkiego, przeziernego radiologicznie tworzywa
4.	Łączniki o długości 30 lub 60cm

*Uwaga!
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
3. Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

        ………..………………………………………………..…………………………………………………………
        (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
        uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
        prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
        oświadczeń woli w jego imieniu